## Sheet1
内蒙古自治区中医医院 医疗设备市场调研明细表
| 名称 | 预算 （万元/台） | 数量 | 基本参数要求
1 | 全自动（智能）艾灸仪 | 12 | 1 | 1、艾灸方式：明火无阻隔艾灸； 2、艾灸动作传动：设备支持≥6轴传动； 3、艾灸手法：可实现悬停灸、回旋灸、雀硺灸、往复灸及循经灸等艾灸手法； 4、艾灸模式：设备有自动艾灸、辅助艾灸两种工作模式； 5、实现自主定穴，定穴范围为预设穴位位置±500mm范围可调 6、艾灸方案制定：用户可自由设定艾灸的穴位、灸法、时间等参数，单套餐可设置的穴位数量≥20项、单穴位艾灸时间最高1～60min，单次步进1min； 7、设备噪音：设备正常使用噪音≤60dB； 8、艾灸温度控制：穴位表面和艾灸头燃烧点的距离可调节范围40～145mm，温度范围大致38～50℃，可通过平板或蓝牙手柄实时调节，单次步进5mim 9、艾灸默认高度设置：可调节穴位初始艾灸高度，可调节范围为40～145mm，温度范围大致38～50℃。 10、近距安全防护功能，具备高精度激光距离传感器； 11、自动擦灰功能：设备具备自动擦灰功能，实现艾条自动擦灰及艾灰的储存，单次可储存≥6根； 12、自动擦灰时间间隔：1-12min； 13、除烟除味功能：设备内配有高温催化型净烟仪； 14、碰撞检测：设备机械臂具备碰撞检测功能； 15、机械臂运作精度：设备正常艾灸时，机械臂运作中距离控制精度误差≤1mm； 16、机械臂累计误差：设备长时间艾灸后，机械臂运行距离的累计误差≤2mm 17、具备复位功能； 18、具备断电保护功能； 19、平板显示器≥10吋； 20、软件终身免费升级。
2 | 熏蒸治疗机 | 3.6 | 2 | 1、工作条件：电源要求：AC220V，50Hz；输入功率：1800VA； 2、具备一键的旋转按压操作功能； 3、容量：单缸容量≥1.5L； 4、双缸双喷头设计，配合药缸可同时治疗两个病人； 5、具备压力保护功能，安全阀自动卸压； 6、具备防干烧功能； 7、治疗结束、预热达到设定温度时自动提示； 8、预热及治疗功率≥4档可调节； 9、预热设定温度为50℃～90℃可调，步长1℃，允差±20%； 10、药液加热到95℃时间≤15min； 11、当加热到气压0.035MPa～0.08MPa或药液温度达到95℃时，药液能自动从喷头均匀喷出； 12、治疗时间1～35min可调，步长1min，误差±5%； 13、在非治疗及预热状态可进行排液操作； 14、防烫伤水汽隔离装置与回流式喷嘴腔，避免冷凝水随蒸汽一起排出喷嘴； 16、配备可承压的复合水箱。
3 | 床单位消毒机 | 0.765 | 2 | 1. 机身采用SPCC材质，配置四个万向脚轮，带刹车片； 2. 核心部件采用臭氧发生器； 3. 微电脑程序控制，支持一键启动； 4. 具备臭氧解析技术，消毒程序：抽气/消毒/保持/解析； 5. 内置隐藏式配件抽屉； 6. 消毒效果：采用臭氧消毒，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等杀灭对数值≥3.0，对表面自然菌的杀灭对数值＞1.00；（需提供检测报告）； 7. 具备去异味和增白的作用； 8. 双管路设计，可同时对两个床位进行消毒； 9. 臭氧管材料选用四氟管材质；（需提供相关证明材料） 10. 配套消毒床罩能有效抗臭氧腐蚀性能； 11. 出气口采用304不锈钢材质；（需提供相关证明材料） 12. 臭氧浓度：≥1000mg/m3； 13. 臭氧产量：≥5g/h; 14. 消毒中臭氧泄漏浓度：≤0.06mg/m3；（需提供检测报告） 15. 输出压力：20Kpa; 16. 工作电源：220V±22V，50Hz±1Hz； 17. 输入功率:≤295W，噪声≤45dB； 18. 提供消毒产品卫生安全评价报告（需提供相关证件）
4 | 冲击波治疗仪 | 30 | 1 | 1.性能参数： 2.能量形式：电磁聚焦式 3.彩色触摸屏配合强度调节旋钮，治疗中可实时调节参数。 4.能流密度范围：0.01~0.35mJ/mm²，可随能级自适应调节；（提供证明材料） 5.能量等级≥20级，覆盖低中高能量，可同时满足对表浅部位和深层次部位的治疗。 6.焦区大小：径向宽度≤10mm；轴向长度≤40mm； 7.脉宽≤3μs 8.治疗深度：0~70mm； 9.输出频率：0.5~12Hz可调，步长为0.5Hz 10.冲击次数：100~9900次可调，步长100次； 11.水囊式治疗头，水囊高度三档可调；（提供证明材料） 12.具备联网功能，实现设备与医院系统数据上传功能；（提供证明材料） 13.具备自定义方案库：可储备≥10000个治疗方案。 14.治疗手柄带有控制按键 15.设备主机显示屏尺寸≥10.1英寸 16.具有封闭水循环冷却系统，过热保护功能 17.预设参数要求具有可预设冲击波数，启动后可倒计数，当达到预设值时，自动停止发射冲击波 18.治疗过程中能显示累计治疗能量、剩余次数、能级、频率等信息
5 | 动态心电图系统 | 1.6 | 5 | 1.电源：DC1.5V； 2.记录时间：连续记录≥72小时以上数据监测； 4.心电示值误差±5%； 5.导联(通道)：软件同时兼容纳≥两个3/12导联记录盒； 6.频率响应：0.05～65Hz； 7.记录方式：全信息无压缩； 8.输入阻抗：≥30MΩ； 9.增益：5、10、20、40mm/mv； 10.共模抑制比：≥100dB； 11.采样率：128-1024次/秒/通道； 12.显示：LCD显示文字和波形，支持中文； 13.转换精度：12或16位或24位； 14.实时时钟：年、月、日；时、分、秒； 15.数据接口：SD卡； 16.存储介质：Flash卡； 17.有抗干扰性能； 二、分析软件功能 1、模板分析功能 1.1.根据病人实际波形逐条进行模板分类。 1.2.图形学再分解，可对形态相同，定义不同的心搏进行再分类及定义编辑。 2、智能化室上性早搏分析,具有专业分析工具。 3、自动及手动房颤房扑分析,具有专业分析工具 3.1.可用区域划分的方法手动做阵发性房颤及房扑的分析。 3.2.采用自动房颤检测功能，提高阵发性房颤编辑的效率。 4、具备起搏器分析功能。 5、ST段高分辨率波形测量功能 5.1.在完成心律失常编辑后，对正常QRS波做实时高分辨率波形测量。 5.2.测量点可根据波形手动调整。 6、具备条图编辑功能 7、具备事件分析功能 8、提供多种分析工具及测量工具 8.1.心电波形上可实时测量并显示R-R间期数值。 8.2.提供角规测量功能,医生可实时测量任一间期。 9、支持打印功能 10、具备心电数据导入功能 holter数据可输入网络心电信息系统，实现网络共享及无纸化办公。 11、分析时间 单通道分析≤13秒；多通道分析≤30秒。 12、直方图 将24小时的RR间期直方图，用不同的颜色进行显示，可以选择，任何时刻任意RR间期的QRS，进行快速编辑。 13、反混淆 二次归类自动反混淆，与图形叠加反混淆。 14、心率趋势图 以时间为横轴，心率值为纵轴，将一段时间内的心率数据以曲线的形式呈现出来。 15、直方图编辑方法 手动选择指定时间，指定RR间期范围内的QRS，对QRS的属性进行编辑。 16、多通道分析 多通道分析，选中的三个通道，即使只有一个通道有QRS，系统也不遗漏。 17、QRS批量智能插入 对于所有通道都为直线的区域，能够根据智能插值算法，动态批量插入QRS。 18、远程动态心电网络 提供院内动态心电设备互联,院外远程会诊网络系统。 19、心率变异性分析 分析准确，提供时域及频域变异分析。 20、散点图 提供整体散点图反向混沌技术，时间分段散点图技术，分时散点图技术。 21、报告自定义功能 22、用户管理 支持医生数字签名，支持多医生登陆密码设置。 23、联网功能 可与医院HIS、PACSS系统及第三方系统进行对接，能正常采集医院现有设备数据并进行分析，一年及以上质保。
6 | 上下肢运动训练车 | 14 | 1 | 1、由上肢和下肢训练系统两部分组成，双电机设计，可实现上下肢独立运动训练； 2、康复机上肢训练盘旋转面垂直调整角度90°,误差：±5%；上肢训练工作臂、显示屏水平调整角度180°,误差：±5%。 3、康复机高度调节范围90-100cm，误差±10%； 4、根据患者的小腿长，调节支架长度，选择最佳固定位置； 5、≥10吋彩色触摸屏； 6、实现主动，被动，主被动、助动运动模式训练，适合各种肌力等级的患者的治疗； 7、根据患者用力程度，主动模式或被动模式自动切换； 8、帮助肌力极低患者做主动运动； 9、肌张力实时显示、痉挛识别及缓解、可调节痉挛缓解速率； 10、痉挛识别灵敏度≥10级可调，设备可智能识别痉挛； 11、根据患者的痉挛程度不同，可选择不同等级的缓解速率； 12、实时显示两侧肢体用力程度的比例，训练左右肢体对称性及协调性，可切换至游戏界面； 13、训练时间1-99min可调； 14、被动运动中，康复机速度可调，范围1-60r/min。； 15、阻力值多档可调，运动速度可调，运动行程可监测； 16、训练过程中，方向可转换，满足不同方面的训练； 17、智能反馈训练系统，实时记录训练信息，训练评估，直观地显示出治疗效果训练结束后，系统自动分析出总训练时间、训练里程、功率、能量消耗等数据； 18、开机时，设备自动检测运行；具有紧急停止装置，训练中设备运转异常或使用者出现异常时，按下“急停”按钮停止工作。 19、设备可导出患者训练数据； 20、设备具有蓝牙连接功能，可通过蓝牙和心率传感器连接，训练过程中实时显示心率值。
7 | 吞咽障碍治疗仪 | 4 | 1 | 1.OLED屏，约2.8英寸。 2.独立通道输出。 3.电池容量≥600mAh,充满电可持续使用≥4小时；支持充电器输出。 4.最大使用电流限制保护功能：主机以及软件程序均具有电流安全保护程序，软件程序可控制主机进行二次电流限制保护。 5.低电量报警提示功能。 6.具有输出保护功能，任何单一组件具有短路保护,具备双重电流保护、短路保护和电极脱落检测提示功能。 7.治疗模式：连续脉冲治疗模式。 8.电极分离技术：肌电检测和电刺激使用同一根电极线。 9.输出波形：双向方波。 10.反馈阈值：10μV～1000μV。 11.分辨率(测量灵敏度)：≤2μV。 12.系统噪声：≤1μV。 13.通频带：通频带20Hz～500Hz。 14.差模输入阻抗：≥5MΩ。 15.共模抑制比：≥100dB. 16.频率：2Hz～100Hz可调。 17.脉冲宽度：50μs-450μs可调。 18.输出峰值电流：0～60mA可调，0～5mA,级差1mA;5mA～20mA,级差0.5mA;21mA～60mA;级差0.1mA。 19.电刺激模式脉冲串持续时间：1s～100s,允差±0.05s或允差±10% 20.电刺激模式上升时间(RU)与下降时间(RD)之和不大于脉冲串持续时间，允差±0.05s或允差±10%取大值。 21.触发延时时间：0.1s～4s可调，级差0.1s。 22.治疗时长：1min～120min可调，步进为1min。 23.工作模式≥4种：包含表面肌电检测模式、触发电刺激模式、电刺激模式、生物反馈训练模式。 24.表面肌电检测：可以评估放松、收缩状态下的肌力值。 25.触发电刺激：可采集并量化表面肌电信号，当肌肉激活状态达到目标阈值时，启动相匹配的激励性电刺激。 26.电刺激模式：连续脉冲治疗模式，参数可调。 27.多媒体反馈训练：可与APP连接进行互动治疗，≥6款游戏。 28.蓝牙4.0技术输出程序，主机与平板通过蓝牙无线连接； 29.生物反馈训练模式具有力量训练、耐力训练、协调性训练三种主动肌电反馈训练程序，并在软件程序上有显示。 30.软件控制程序具有数据存储功能(处方管理)。 31.主机仪器中储存的数据信息可通过蓝牙传输下载到平板电脑上。 32.电极片：蝶形电极片、圆形电极片。
8 | 宫腔镜 | 10 | 1 | 一、总体要求 适用范围：产品供临床检查子宫腔内疾病和治疗时用。 二、镜体参数 1.主体镜工作长度：205mm±3%、视向角30°±5°、视场角60°±15% 2. 内窥镜分辨率≥9.361p/mm，内窥镜照度＞1500lx。（工作距离为10mm时）。 3. 内窥镜镜体采用进口医用不锈钢材质，带有方向标。 4. 内窥镜采用蓝宝石光学玻璃、光纤、光锥。 3.持续对流，含无创末端。 4.内窥镜与鞘套一体化设计。 5.进出水通道可360°旋转。 6.全自动磁片闭合操作通道，喇叭型器械插入口。 7.诊断—治疗一体，镜体头端无创设计，最大插入部外径≤6.0mm 8.消毒灭菌：满足高温高压方式或低温等离子灭菌方式 9.完全适配现有STORZ主机系统。 三、器械部分： 1、器械工作长度：400mm、器械直径：2.0mm。 2、器械可360度旋转。 3、器械可拆卸分为钳杆和手柄。
9 | 腔镜灌注泵 | 2.6 | 1 | 一、主机 1.灌注泵采用开放式加压装置； 2.采用步进电机驱动运行； 3.工作压力及流量由电脑自动控制，过压时电脑将自动切断电源停止工作； 4.当压力回复正常时仪器将自动进入正常工作状态： 5.压力设定范围15mmHg~400mmHg，流量设定范围0.1-1L/min，数字显示连续可调，可根据实际工作需要任意改变设定值； 6.灌注泵具有记忆能力，开机时显示上次设定的压力和流量值。 技术参数： 7.电源:交流220V50Hz 8.输入功率：≥100W 9.设定压力范围:15mmHg-400mmHg 10.流量设定范围:0.1-1L/min 11.压力调节步长：1mmHg 12.流量调节步长：0.1L/min 13.设备安全分类型:1类BF型应用部分 14.运行方式:间歇加载连续运行 噪声:≤50dB(A) 应符合GB9706.1-2007标准要求。 二、附件——传感输液器 1、整体采用符合医疗器械要求的材质； 2、适用于高温高压方式灭菌（塑料针除外）； 3、适用于低温等离子方式灭菌； 4、输液袋插拔更加方便，快捷； 5、传感器可与wolf灌注泵互换； 6、胶膜拆装更加方便； 7、提高输液器液体流量； 8、双针接口； 9、采用保护盖结构。
10 | 射频等离子系统 | 28 | 1 | 临床用途：用于妇产科子宫肌瘤、息肉，粘膜下肌瘤、子宫纵膈、宫腔粘连等宫腔疾病。 一、主机（一套） 1、要求为射频等离子体手术系统； 2、具备切割、止血、消融、凝固模式； 3、一个治疗刀头能同时实现消融、止血、切割功能，通过不同声音区别切割、消融和等离子凝固工作模式； 4、治疗主机自动识别手柄、脚踏的连接状态； 5、能通过脚踏开关启动、切换消融和等离子凝固模式，脚踏防水等级IPX8； 6、工作频率技术参数：切割/凝血工作频率100kHz±10kHz； 7、输出模式：等离子输出：≥10档可调； 8、设备使用年限：≥7年； 9、完全适配现有STORZ主机系统。 二、电切镜：（一套） 1、镜子：12°蓝宝石镜，Φ4mm； 2、手柄：被动式操作器； 3、内鞘：24Fr； 4、外鞘：26Fr，带进、出水通道和控制开关； 三、手术电极 1、能适配100KHZ等离子体手术系统； 2、电极为正负极一体化设计，连接导线直接与主机连接即可工作； 3、多电极可选； 4、电极有可重复使用。
11 | 双极电切镜 | 6.5 | 1 | 一、内窥镜 1、基本参数 视场角：≥65° 视向角：12° 工作长度：280mm 最大插入部外径:4mm 设计光学工作距:20mm 视场中心角分辨力:3.0C/(°) 有效景深范围:3mm~100mm 2、材料：与人体部分接触的材料符合医用不锈钢标准（YY/T0294.1-2016）的要求，对应标准的中M号钢。 3、目镜罩能与标准C式卡口配套。 4、可配套OLYMPUS、STORZ、WOLF、ACMI、STRYKER等品牌的导光束。 5、支持低温等离子灭菌。 二、外鞘、内鞘、工作把手、手术电极 1、尺寸参数 外鞘:工作长度200mm;最大插入部外径26Fr 内鞘:最大插入部外径24Fr 2、材料：与人体部分接触的材料符合医用不锈钢标准（YY/T0294.1-2016）的要求，对应标准的中M号钢。 3、耐腐蚀性符合YY/T0149-2006中的b级要求。 4、外鞘可360度回水孔，保持镜鞘出水口在任何位置都有最大的出水量。 5、工作把手与内鞘插口式配合，可配套OLYMPUS品牌的内窥镜和双极等离子主机； 6、手术电极：双极，环状，电极可重复使用。
12 | 全功能中医模拟训练模型 | 2.3 | 1 | 1、模型为高仿真成人全身模型，以真人为模板采用高仿真的技术，硅胶材料，模具浇注成型。 2、全身仿真皮肤。 3、模型全身具有高仿真骨骼，设有人体不少于206块骨。骨骼的体表标志清楚、准确、方便取穴。 4、可进行多种针刺方法的训练，针刺时手感逼真。 5、可进行全身各种穴位艾灸：艾柱灸至少包括直接灸、间接灸（隔姜灸、隔盐灸、隔蒜灸）及艾条灸的训练及考核。 6、可涂抹刮痧油用刮痧板按经络循行方向进行中医刮痧技能训练和考核。 7、模型材料耐火耐高温，可开展中医拔罐技能训练，可用真实罐具进行拔罐的考核操作。拔罐时模拟皮肤表面可被负压吸入罐中。不仅可使用无火真空拔罐器具进行负压拔罐，并可使用火罐进行闪罐、走罐、针罐操作并有真实的吸附。 8、可进行中医各种推拿技能训练的实际操作和考核如：推法、拿法、运法、柔法、按法、摩法等。
13 | 负压吸引系统 | 18 | 1 | 一、医用真空负压机组 1.医用真空负压机组采用水环式真空泵，数量：二台,单泵产气量：≥400m³/h；运行模式：一用一备； 2.医用真空负压机组主要组成部分包括：水环式真空泵、水箱、风冷系统、汽水分离器、自动控制系统、真空罐、撬装一体式机架、灭菌装置等组成； 3.医用真空负压机组具备防倒流装置，冷却方式：风冷； 4.医用真空负压机组由排气口所排出的空气，每立方米细菌数≤500CFU/m3； 5.医用真空负压机组具备智能化本地及远程监控系统，采用中央监控技术； 6.医用真空负压机组除真空罐外，全部集成在一体式机架； 7.应符合医用设备电气安全标准YY9706-102-2021，满足电磁兼容要求；（提供国家承认带CMA的第三方检测报告） 8.提供高低温试验（-20℃-60℃），检测报告（提供国家承认带CMA的第三方检测报告） 9.应符合医用电器环境要求及实验方法GB/T14710，满足高、低温，温湿度，震动、碰撞实验要求；（提供国家承认带CMA的第三方检测报告） 10.应符合GB50751-2012及YY/T0186-1994规范要求，应设置应急备用电源，与医用气体接触的材料与相应气体不得产生有火灾危险、毒性或腐蚀性危害的物质；（提供国家承认带CMA的第三方检测报告） 二、真空罐 1.规格型号：1.0m3；数量：2台； 2.工作压力：-0.07MPa~-0.03MPa；3.材质：碳钢。 三、真空排气灭菌装置 1、处理量≥450m³/h；数量：1台； 2、采用高温、紫外线、臭氧离子三种方式提高消毒灭菌效果，达到消毒、杀菌、除异味的效果；（提供国家承认带CMA的第三方检测报告） 3、灭菌效率≥99.999%（提供国家承认带CMA的第三方检测报告） 4、依据GB4793.1-2007/1EC61010-1:2001《电气设备的安全要求第1部分:通用要求》，需满足电气安全测试要求；GB9706.1-2020《医用电气设备第1部分：基本安全和基本性能的通用要求》;YY9706.102-2021《医用电气设备第1-2部分：基本安全和基本性能的通用要求并列标准电磁兼容要求和试验》(提供国家承认带CMA的第三方检测报告) 5、检测结果满足依据YYT0186-1994医用中心吸引系统排气技术，菌落总数＜500CFU/m3的要求。(提供国家承认带CMA的第三方检测报告) 四、机房内管道、管件及线缆 1.采用不锈钢管道、管件，阀门等配件选用铜或不锈钢材质； 2.与氧气接触的管道或附件，其材料与氧气不得产生有火灾、毒性或腐蚀性物质； 3.线缆满足国家标准。
14 | 可视喉镜 | 3.4 | 3 | 1、整机由喉镜片和显示器两部分组成，整机内置多媒体系统，具有拍照录像、数据存取功能，存储量≥30G 2、显示器屏幕旋转角度（上下）0°~130°，（左右）0°~270°转动； 3、高清广角显示屏，视场角≥72°，液晶屏显示分辨率：≥640*480；空间分辨率≥6.37lp/mm 4、配套一次性使用喉镜片，透明度高，一次性喉镜片可插入镜片长度：110±9mm；渐缩型镜片前端厚度：10±1.5mm； 5、摄像头内置的全密封防水设计高功率LED光源，光照度≥150Lux； 6、摄像头具有超强的防雾功能，开机即用，无需加热。 7、镜片手柄与显示组件的连接：不受力直插式； 8、内置锂电池，电池容量：≥2500mAh，电池放电时间：≥240min
15 | 马镫型腿部固定架 | 3.4 | 1 | 1．腿架使用专用固定器安装于手术床两侧，通用型边轨夹，可适用于任意手术床。 2．足靴一次成型，轻量化设计，坚固稳定，易清洁。 3．悬浮式足靴设计，腿架角度调节活动时，足靴能随膝关节屈曲角度变化自适应性调整，脚踩靴底、腘窝悬空、腿部不受压，防止膝关节损伤、神经软组织等拉伤。 4．采用气动助力杆调节角度，带有刻度显示，可精确调节并定量显示。 5．足靴支撑杆可垂直调节，调节角度≥110° 6．足靴支撑杆可水平调节，水平角度调节范围≥38°，足靴调整范围0-320mm，配有精准刻度显示；足靴底部应带左右脚及正确使用图示说明。 7．产品自重≦12KG；脚靴支撑杆长度≦1000mm； 8．可承受最大患者体重：≥180Kg 9．专用推车，可悬挂收纳马镫型腿部固定架；底部固定罩带有两级凹型定位槽，可存放其他器械。
16 | 注射泵 | 1.1 | 8 | 1、具有≥8种输注模式：(≥12种加3分），注射模式包含速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、微量模式和间断给药模式等多种模式；具备联机功能 2、自动识别注射器规格：≥5种（1-60ml） 3、内置可充电高密度医疗认证锂电池，续航5mL/h：≥6小时 4、输注速率范围：0.1-1200mL/h，注射精度：≤±2% 5、累积输注总量：≥99999mL 6、防尘防水防护等级：≥IP33 7、报警功能：交流掉电报警、电池欠压报警、推空阻塞报警、管道阻塞报警、注射器脱落报警、预设完成报警、药物将尽报警、等待操作报警、速度异常报警等 8、具有历史数据的记录功能，并在泵上可直接查看记录信息。 9、显示屏：彩色液晶屏 10.TCI模式支持三种药物：丙泊酚，瑞芬太尼，舒芬太尼，
17 | 防护玻璃板 | 1.2 | 1 | 一、型号规格尺寸： 医用射线防护悬吊屏风 :C型落地移动式: 600mmX 400mm 二．产品主体采用铝合金材料加工，下端配置配重块，确保产品稳定性 1. 弹簧臂长度920mm。 2、铅树脂玻璃600*400mm； 3、铅当量0.5mmpb； 4、下端铅软帘250*600，整体防护面积650*600m 5、射线防护屏自带弹簧悬挂系统； 6、吊臂承重12-15kg； 三．免费保修期（即质保期）1年。 四. 配有一套完整的操作使用说明书、合格证。
18 | 射线防护屏风 | 0.8 | 1 | 1.边多折防护帘是由铅胶帘、支承架装置组成； 2.铅当量不低于0.5mmpb； 3.尺寸：长1200*宽800mm 4.床边多折防护帘支承架装置可转动0°～90°；带有防护挡板的，上护板尺寸250*500mm, 防护挡板可上下翻转180°，方便安装、拆卸；5.用于进行放射诊断时对人体的防护 5.免费保修期（即质保期）1年。 6.配有一套完整的操作使用说明书、合格证。
19 | 冰冻血浆融浆机 | 5 | 1 | 外形尺寸600mm*540mm*970m 温度分辨力：0.1℃ 控温范围：37℃±3℃ 控温方式：18B2 存水量：58kg±5% 循环能力：35kg/min 功率：2000VA 最大解冻量：12袋（50-200ml） 重量：55kg 解冻时间：≤16min 环境温度：18℃~30℃ 电源：AC220V50Hz 界面显示：触摸屏 沥干功能：自动沥干 温度曲线：实时显示 数据转接：USB接口 解冻模式：多种可选 循环系统：双循环系统 超温报警：声光报警 清洗功能：一键自动清洗 补水功能：待机自动补水 排水功能：一键排水、上排水
20 | 多功能酶标仪 | 36 | 1 | 1.用途：核酸/蛋白定量、ELISA、酶活性检测、细菌生长曲线、内毒素检测、细胞活性、毒性和增殖、细胞凋亡实验、GPCR实验、光谱扫描等。 2.常规指标 2.1光路设计：标配光栅光路和滤光片光路双系统 2.2检测功能：支持光吸收、荧光(FRET)、化学发光（BRET） 2.3光源：高能氙闪灯 2.4检测器：PMT检测器 2.5光谱扫描模式：终点光谱扫描，动力学光谱扫描；支持光吸收1nm间隔扫描 2.6温控范围：室温+2℃-45℃ 2.7振荡器：振荡模式：线性、轨道、双轨道；速度，幅度可调 2.8读板类型：6-384孔板（兼容带盖不带盖），16孔μDrop和32孔μDropDuo板 2.9测量顺序：标配6种不同测量顺序，满足不同方向复孔之间时间测量要求 3.标准配套软件 3.1仪器控制和高级分析功能二合一，实时显示运行结果，一键选择列表、板布局等多种直观数据显示方式 3.2中文、英文、西班牙语等8种语言选择设置，Windows直观界面 3.3智能化安全监控设置，测量数据自动保存，断电后恢复，仪器开机自检，错误报警等 3.4智能化自动填充铺板布局，可自定义测量模板及命名、颜色设置 3.5软件可控制仪器进板出板、孵育、震荡等操作，可实现多步骤快速动力学反应 3.6可自定义Blanksubtraction,CurveFit,Cut-Off等计算模式；自动孔间光程校准；数据测量及分析过程可包括：扣减本底、定量曲线拟合，光谱分析，动力学计算，临界值分析和质控等；可保存标准曲线随时调用 3.7具有强大的结果报告输出功能，xls,pdf,txtandxml格式，一键输出excel.PDF表格 3.8软件内置在线程序库，方便调用多种预编辑好的程序 4.光吸收检测 4.1波长范围：200-1000nm，1nm间隔 4.2带宽：200-1000nm范围内均是2.5nm 4.3准确性：SD<0.003AbsorCV＜1.0% 4.4DNAA260nm灵敏度（96-halfareaplate，50μL）：＜1ng/μL 4.5浊度灵敏度：5FTU(formazineturbidmetricunits) 4.6检测速度：96孔板≤10s 4.7光谱扫描速度：≤16s（200-1000nm，1nm步进） 5.荧光检测 5.1滤光片选择：两个8位滤光片轮（标配3对滤光片和5个可选位） 5.2荧光检测灵敏度：0.35fmol荧光素/100μL（黑色384孔板） 5.3荧光动态范围：>6个数量级 5.4荧光波长范围：激发波长：200-710nm，发射波长：210-720nm 5.5标配滤光片波长范围：Ex345nm/25nmEm450nm/40nm;Ex485nm/15nmEm525nm/15nm;Ex555nm/15nmEm615nm/45nm 5.6双标记检测速度：<1s 5.7荧光检测速度：96孔板≤20s 5.8测量时间：10-1000ms 6.化学发光 *6.1滤光片轮空位用于直接检测，预留5个可选滤光片位 6.2化学发光灵敏度：<275amol/孔ATP（白色96孔板） 6.3化学发光检测波长范围：200-720nm 6.4化学发光动态范围：>6个数量级 6.5串扰（96wellwhiteplate）：≤0.1% 6.6化学检测速度：96孔板≤20s 6.7测量时间：10ms-10seconds 6.8可以选配μDrop板，直接检测计算样品的核酸蛋白浓度
21 | 二氧化碳培养箱 | 3.5 | 2 | 1.容积：≥80L 2.温度控制范围：RT+3℃~60℃ 3.温度均匀性：±0.3℃，温度波动度：±0.1℃；CO2浓度控制范围：0~20%，控制精度：±0.1% 4.开门30S后，关门4分钟内温度可恢复至37℃，关门≤4分钟内CO2浓度恢复至5% 5.≥4寸彩色显示屏，可实时查看温度、CO2浓度动态曲线 6.IR红外传感器，日常使用无需校准，90℃高温灭菌时无需拆卸 7.90℃湿热灭菌，灭菌效率99.999%，需提供第三方检测报告 8.不锈钢304内胆，一体冲压成型内胆，无支架、无螺钉、圆弧无死角结构 9.配置8GB数据存储空间，数据可保存≥15年，可通过USB接口导出全部数据 10.产品配置≥1个PT1000温度传感器 11.标配RS485，可实现多台组网 12.加湿方式为底部水库式加湿 13.选配物联模块，可通过手机、电脑、移动终端查询产品运行状况、报警等 14.产品符合FDA21CFRPart11关于电子记录和电子签名管理的要求，提供认证证书
22 | 立式高压灭菌器 | 2 | 2 | 1.容积：≥ 75L 2.功率：≥ 4700w 3.提篮数：≥ 2 4.使用温度105～136℃，灭菌时间0-999min 5.灭菌腔体、灭菌提篮均为优质不锈钢SUS304材质制成，内部抛光处理，机器内置水箱，汽水内循环。 6.手轮式平移门结构，并具有门安全联锁装置及门检测装置，有压力时门无法打开，门关闭不到位程序不能运行。 7.具有防干烧报警、超压自泄、超温保护、电力安全保护，所有报警具有声光警示。 8.采用重力置换和正压脉动排气方式，脉动次数0-9次。 9.蒸汽产生方式：主体内加热，直接产生饱和蒸汽，无需外接蒸汽源。 10.LED数字显示灭菌腔内温度、时间和故障报警代码。温度显示精度0.1℃。 11.微电脑控制，具有器械、包装器械、橡胶、敷料四项固定程序，一项自定义程序。 12.设备注水、升温、灭菌、排气整个流程全自动运行，灭菌完成后声光提醒。 13.灭菌腔体温度均匀性：≤2℃。 14.具有快速排气和慢速排气功能，慢排采用316慢排螺钉耐腐蚀性能优良。 15.防水型门检测开关，部件性能稳定。
23 | 全自动蛋白印迹仪 | 8 | 1 | （一）功能要求 采用免疫印迹法，在临床上用于对人体体液中的分析物进行检测，对疾病的诊断、鉴别诊断及治疗提供重要的实验室数据，检测项目包括抗核抗体、自身免疫性肝病、自身免疫性血管炎、自身免疫性糖尿病、自身抗体筛查等多种项目。 （二）技术参数及要求 1、检测原理：免疫印迹法。 2、测试项目组合≥12种。 3、检测项目包括过敏原、抗核抗体、自身免疫性肝病、自身免疫性血管炎、自身免疫性糖尿病、自身抗体筛查、自身免疫性胃肠疾病、自身免疫性肌炎等多项检测。 4、显示屏：机身带有触摸显示屏，尺寸≥7寸。 5、同盘检测项目数：自身抗体检测≥2个项目。 6、测试数：≥44测试/盘。 7、样本量：≤10ul。 8、分液通道数：7个。 9、混匀方式：摇床摇摆，摇摆速度3档可调。 10、可存储检测程序：≥1000个。 11、检测程序可编辑，单个程序可编辑步数≥14步。 12、判读系统：有配套的扫描判读软件。 13、试剂分配精密度：CV＜5%。 14、试剂分配准确度≤±10%。 15、试剂分配体积可调：0.1ml-25.5ml，增量100ul。 16、孵育时间可调，单步孵育时间00:00-30:59（hh:mm），增量1min。 17、孵育分析总时间最长99:59（hh:mm）。 18、具备漏液保护功能。
24 | 血液成份分离机 | 40 | 1 | 1. 配置要求：血液成份分离机1台，配置医用移动推车1台 2. 功能用途：用于血液采集，离心式血液成份分离，血液成份回输或清除 3. 触摸式液晶显示屏；全中文操作系统，参数设定和估算功能 4. 针头更换功能：单针采集，针头可更换 5. 袖带压力：0～100mmHg 6. 离心机速度5500r/min 7. 独立抗凝泵；抗凝剂自动控制，抗凝剂比例调整范围：1:8～1:16 8. 采血速度范围：20r/min～100r/min 9. 回输速度范围：20r/min～120r/min 10. 每循环血浆量：0～500g 11. 血浆采样量：0～800g 12. 监控系统：血浆管路监测器，抗凝剂监测器 13. 血浆分离、红细胞分离、采集血小板功能 14. PRP全封闭式采集功能 15. 压力、空气、抗凝剂、漏血等监测及报警 16. 工作噪声≤62dB 17. 记忆功能，床旁采集功能，耗材信息识别功能，数据输入输出功能，数据存储功能