## Sheet1
内蒙古自治区中医医院 医疗设备市场调研明细表
| 名称 | 预算 （万元/台） | 数量 | 基本参数要求
1 | 微创针（刀）镜系统 | 90 | 1 | （一）内窥镜及手术器械 1.微创针(刀)镜鞘套(中长)1支 ：Φ4.0±0.5mm×179±5mm，带闭孔器； 2.微创光镜(中长)1支：0°,Φ2.7±0.5mm×175mm±5mm；（视场角FOV：30-70度，畸变率≤1.5%，景深：3-30mm） 3.微创针(刀)镜鞘套1支 ：Φ4.0±0.5mm×103±5mm，带闭孔器； 4.微创光镜1支：0°,Φ2.7±0.5mm×110mm±5mm；（视场角FOV：30-70度，畸变率≤1.5%，景深：3-30mm） 5.连接器2支：与光镜配套； 6.组织抓取钳（短）1把：Φ2.5±0.5mm×130±5mm，四爪； 7.组织腔隙支撑钳1把：Φ3.0±0.5mm×180±5mm； 8.标本取留钳1把：Φ3.5±0.5mm×180±5mm； 9.可调刮匙1把：Φ3.0±0.5mm×150±5mm，0°～90°； 10.吸刮匙1把：Φ4.5±0.5mm×150±5mm； 11.微创组织咬钳（左曲）1把：Φ3.0±0.5mm×125±5mm，15°左弯； 12.微创组织咬钳（右曲）1把：Φ3.0±0.5mm×125±5mm，15°右弯； 13.微创定距分离刀1把：Φ2.5±0.5mm×140±5mm，平口刀，直型； 14.组织剪切刀1把：Φ3.5±0.5mm×120±5mm，头部Φ4.5mm。 （二）拔松针（松解针） 1.针(刀)镜切入扁刀（大）1支：Φ3.0±0.5mm×150±5mm； 2.针(刀)镜切入扁刀（小）1支：Φ2.0±0.5mm×130±5mm； 3.针刀合体剥离刀(中锋-探针)1支：Φ1.5±0.5mm×252±5mm； 4.针刀合体剥离刀(偏锋-探针)1支：Φ1.5±0.5mm×252±5mm； 5.套剥穿刺扩张针1套：Φ3.5±0.5mm； 6.引流灌洗穿刺针1把：Φ2.5±0.5mm×60±5mm； 7.剥离针（弧形口）1支：Φ2.5±0.5mm×120±5mm；； 8.剥离针（圆钝口）1支：Φ3.0±0.5mm×120±5mm；； 9.剥离针（锥口）1支：Φ2.5±0.5mm×120±5mm； 10.剥离针（斜锥口）1支：Φ2.5±0.5mm×120±5mm，15°弯； （三）剥离器（针刀） 1.平口刀2支：Φ1.0±0.5mm×70±5mm 2.平口刀1支：Φ1.5±0.5mm×80mm±5mm； 3.平口刀1支：Φ2.0±0.5mm×130mm±5mm； 4.分离针2支：Φ1.0±0.5mm×70mm±5mm； 5.分离针1支：Φ1.5±0.5mm×80mm±5mm； 6.分离针1支：Φ2.0±0.5mm×130mm±5mm； 7.圆口针1支：Φ2.0±0.5mm×40mm±5mm； 8.圆口针1支：Φ2.5±0.5mm×50mm±5mm。 （四）光学影像部分 医用一体化内窥镜摄像系统1套： 1.显示模块： 1）≥24英寸医用高清LED监视器； 2）显示分辨率：≥1920 x 1080P； 3）对比度：≥800：1； 4）亮度：500~1000nit； 2.摄像模块： 1) 感光芯片：1/1.8吋 逐行扫描 全高清CMOS传感器； 2) 分辨率：≥1920 x 1080P； 3) 扫描帧率：45～60帧每秒； 4) 最低照度：≤0.5Lux； 5) 电子快门：1/50 ～ 1/50,000s； 6) 白平衡/背光补偿：自动 7) 视频输出模式：HDMI实时二次输出/网络输出； 8）光学接口（镜头）：标准C接口，自动调焦；F32； 9）主要功能： 具有图像增强功能； 具有增益调节、亮度调节、锐度调节、高亮抑制及调节功能； 具有遥控功能及全高清图像录制、播放、存储功能。 3.医用LED冷光源 1）功率：≥60W； 2）色温：5000K～7000K； 3）照度：≥700000Lux； 4）显色指数：＞90； 5）调节模式：连续无级可调； 6）工作寿命：≥20000小时 4.录制存储模块 1）移动存储介质：移动接口； 2）录制格式：MPEG或MPEG4或WMV或ASF； 3）抓拍图片格式：JPEG； 4）操作：支持图像冻结； （五）图像处理中心 1.管理软件1套 1）高清图像采集；智能图像编辑软件、高清视频动态缩放功能； 2）动态录像、抓拍输出功能；病例登记、编辑、查询、统计管理功能；硬件加密功能。 2.医用工作站1套 1）承载工作管理软件，存储器容量≥400G，支持网络功能； 2）具备高效率的打印功能。 （六）辅助设备 1.设备台车1台：标准四层台车； 2.精密设备转运箱1只：铝塑彩板材质，防震、防撞； 3.内窥镜消毒框1只： 不锈钢（或铝合金）材质，防震、防撞； 4.器械消毒框1只：不锈钢（或铝合金）材质，防震、防撞。 （七）医用加压器1套 1.电源：AC220V，50Hz； 2.正压范围：10～50Kpa;负压范围：-10～-50Kpa； 3.冲洗量：≥1000ml/min； 4.吸气量：≥1500ml/min； 5.输液瓶定位托件1件； 6.吸引瓶定位托件1件； 7.排液针1根：185ml； 8.插入式、纳入式接头1+2件：负压、正压； 9.空气过滤器2件； 10.医用硅胶管1套：3～5m； 11.吸引瓶：1500ml～3000ml。 （八）关节术后防粘连设备 - 自动关节拔罐器1台 输入电源：AC220V，50Hz；输出：DC24V，2A； 压力调节范围：-10Kpa～-65Kpa；调节幅度：±1 Kpa；温度调节范围：35℃～51℃；调节幅度：±1℃；时间调节范围：1～30min；调节幅度：±1min； 恒温恒压自动控制功能，计时和提醒功能。 砭石拔罐器 砭石拔罐器大号2只（平口、曲口各一只），外径为：64.5±2.5mm； 砭石拔罐器中号2只（平口、曲口各一只），外径为：53.0±2mm； 砭石拔罐器小号2只（平口、曲口各一只），外径为：40.5±1.5mm； 气电导管2根：线缆长度≥1500mm；线缆结构：气电一体，屏蔽线。
2 | 血液成份分离机 | 40 | 1 | 1.触摸式液晶显示屏；全中文操作系统，参数设定和估算功能 2.针头更换功能：单针采集，针头可更换（提供彩页或技术参数说明书证明） 3.袖带压力：0～100mmHg 4.离心机速度≥5500r/min 5.独立抗凝泵；抗凝剂自动控制，抗凝剂比例调整范围：1:6～1:18 6.采血速度范围：20 r/min～100r/min 7.回输速度范围：20 r/min～120r/min 8.每循环血浆量：0～500g 9.血浆采样量：0～800g 10.监控系统：血浆管路监测器，抗凝剂监测器 11.血浆分离、红细胞分离、采集血小板功能（提供彩页或技术参数说明书证明） 12.PRP全封闭式采集功能 13.压力、空气、抗凝剂、漏血等监测及报警（提供彩页或技术参数说明书证明） 14.工作噪声≤62dB 15.记忆功能，床旁采集功能，耗材信息识别功能，数据输入输出功能 ，数据存储功能
3 | 二氧化碳培养箱 | 3.5 | 2 | 1.容积：≥80L 2.温度控制范围：RT+3℃~60℃ 3.温度均匀性：±0.3℃，温度波动度：±0.1℃；CO2浓度控制范围：0~20%，控制精度：±0.1% 4.开门30S后，关门≤4分钟内温度可恢复至37℃，关门≤4分钟内CO2浓度恢复至5%（提供彩页或技术参数说明书证明） 5.≥4吋彩色显示屏，可实时查看温度、CO2浓度动态曲线 6.IR红外传感器，日常使用无需校准，90℃高温灭菌时无需拆卸（提供彩页或技术参数说明书证明） 7.90℃湿热灭菌，灭菌效率99.999%，需提供第三方检测报告（提供彩页或技术参数说明书证明） 8.不锈钢304内胆，一体冲压成型圆弧内胆 9.配置≥8GB数据存储空间，数据可保存≥15年，可通过USB接口导出全部数据 10.产品配置≥1个温度传感器 11.标配RS485，可实现多台组网 12.加湿方式为底部水库式加湿
4 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器 | 35 | 1 | 1. 总容积：≥220L 2. 使用寿命：≥10年 3. 腔体结构及材质：腔体结构为矩形，厚度≥8mm 4. 门开启方式：采用电动自动门 5. 门板加热功能：加热膜数量≥2个 6. 门板温度控制探头数量：≥1 7. 具有门障碍开关功能 8. 采用铝合金材质，厚度≥20mm 9. 具有脚踏开门功能 10. 具有卡匣式加注 11. 过氧化氢卡匣≥10个胶囊 12. 具有胶囊计数记忆功能 13. 胶囊灌装量≤4ml 14. 具有过氧化氢提纯功能，提纯后浓度≥95%。 15. 油雾过滤器：具有排气油雾过滤系统 16. 过氧化氢过滤器：具有排气过氧化氢气体过滤系统，周围空气中过氧化氢浓度≤0.8mg/m3 17. 等离子采用晶体管控制电源，功率≤500W 18. 压力传感器数量≥3个 19. 具有湿度检测功能 20. 具有集成生物培养箱：一体电热恒温箱，具有独立控制系统，结果可打印 21. 显示屏采用≥5寸彩色触摸屏 22. 具有打印装置 23. 具有温度、压力、时间、胶囊使用数量等显示功能 24. 打印记录内容：能够存储≥30000锅次 25. 信息追溯系统：可免费与医院现有追溯系统对接 26. 具有数据存储与导出功能 27. 程序数量：根据灭菌物品特点，可设置多个灭菌程序 28. 具有软式内镜专用灭菌程序，能对内径1mm长度1200mm管腔的软式内窥镜灭菌 29. 具有灭菌效果和兼容性 30. 程序运行时间: 软镜循环≤40分钟；管腔循环≤55分钟；快速循环≤32分钟。 31. 具有倒计时显示功能 32. 灭菌能力：聚四氟乙烯管腔直径1mm,长度1000mm；不锈钢管腔直径0.8mm,长度300mm；
5 | 极速生物阅读器 | 3 | 1 | 1. 培养时间：≤30min，阳性报警最快5min，30min确定阴性（压力蒸汽灭菌器生物检测） 2. 培养孔数≥10个 3. 屏幕尺寸≥7英寸 4. 屏幕分辨率：≥800×480 5. 防尘罩：具有防尘遮光，减少外界光源影响 6. 打印功能：具备外置打印装置 7. 追溯性：可接入CSSD信息追溯系统,接口免费 8. 自动保存记录：是，可自动存储培养记录≥10000条，存储内存不足时报警提示，也可上传电脑保存。 9. 培养温度：58±1℃ 10. 环境温度：5-40℃ 11. 相对湿度：≤95% > 12. 阅读器校验：具备温度和荧光系统检测功能 13. 破碎功能：配有专用破碎器
6 | 空气压缩机 | 0.3 | 1 | 1.用途：用于配合脉动真空灭菌器使用，保障灭菌器气动阀正常开启。 2.启动压力：≥5.5bar； 3.气流量：≥75L/min； 4.储气罐容量:≥38 L。 5.噪音：≤75dB(A) 6.空气输出洁净度：无油、无水、无杂质
7 | 富血小板血浆制备器 | 2 | 1 | 一、技术参数： 1、多个固定专用程序，一键启动，完成离心后，自动开盖。 2、最 高 转 速：4500r/min 3、最大制备容量：8*15ml 4、最 大 离心力：3000xg 5、时间控制范围：0～99min 6、噪 音：≤70db 7、电 源：AC220V±10% 50Hz 8、驱 动 方 式：直接驱动 9、门 锁 类 型：电子门锁 10、电 机：交流变频电机 11、最短升/降速时间：可调整升降速时间 12、显 示 屏：彩屏，模式、时间液晶显示 二、功能特点： 1、一键启动。 2、有效避免转移和离心过程中与外界接触造成污染。 3、吊杯及适配器等转子部分可以高温灭菌消毒。 4、10种升降速曲线。
8 | 关节镜（腕踝膝肩） | 26 | 1 | 腕关节、踝关节器械 1、软骨打入器1个，长度215mm 2、皮肤拉钩1个，单齿 3、压棒器1个，长度65mm 4、皮肤拉钩1个，二齿 5、探钩1个，长度180mm，双头直径φ2.5/φ3.0 6、骨拉钩1个，长度165mm，迷你板式拉钩，直型，宽度6mm，深度40mm 7、推结器1个，长度140mm，直径φ0.8mm 8、剥离器1个，长度240mm，头宽3.5mm，钝口 9、骨刮匙1个，长度140mm，软骨空心，椭圆头，头端直径3mm 10、剥离器1个，长度240mm，头宽3.5mm，锐口 11、小关节骨刀1个，长度140mm，刃宽2mm，直型 12、剥离器1个，长度240mm，头宽2.7mm，直型 13、小关节骨刀1个，长度140mm，刃宽2mm，角度20°，弯型 14、小骨匙1个，长度240mm，空心直型，头宽6.0mm 15、小关节骨刀1个，长度140mm，刃宽2mm，角度45°，弯型 16、小骨匙1个，长度240mm，空心下弯，头宽4.0mm 17、小关节骨刀1个，长度140mm，刃宽4mm，直型 18、小骨匙1个，长度240mm，空心前弯，头宽3.5mm 19、小关节骨刀1个，长度140mm，刃宽4mm，角度20°，弯型 20、小骨匙1个，长度240mm，空心直型，头宽3.5mm 21、小关节骨刀1个，长度140mm，刃宽4mm，角度45°，弯型 22、小骨匙1个，长度240mm，杆弯，头宽5.5mm 23、探钩1个，长度140mm，头端直径φ0.8，头端长度2mm 24、小骨匙1个，长度240mm，前弯，头宽5.5mm 25、软骨打入器1个，长度140mm，头宽2.0mm，角度60° 26、小骨匙1个，长度240mm，直型，头宽5.5mm 27、软骨打入器1个，长度140mm，头宽3.5mm，角度60° 28、骨铲1个，长度240mm，弯型，双头宽度4.8mm/5mm 29、咬骨钳1个，DLC单关节直头，长度160mm，刃宽2mm 30、骨铲1个，长度240mm，直型，双头宽度4.8mm/5mm 31、牵开器1个，多钩，头部形状：双齿*三齿，长度130mm 32、小关节骨刀1个，长度240mm，刃宽4mm，弯型 33、手术剪1个，精细直圆，长度150mm 34、小关节骨刀1个，长度240mm，刃宽4mm，直型 35、手术剪1个，精细弯圆，长度150mm 36、小关节骨刀1个，长度240mm，刃宽6mm，直型 37、牵开器1个，多钩皮肤，长度80mm，微型 38、软骨锥1个，长度240mm，角度90° 39、导向器1个，长度100mm，头长25mm，直径φ3.0 40、软骨锥1个，长度240mm，角度60° 41、导向器1个，长度100mm，头长25mm，直径φ1.2 42、软骨锥1个，长度240mm，角度30° 43、导向器1个，长度150mm，头长35mm，双头直径φ3.0/φ1.2 44、软骨锥1个，长度240mm，角度180° 45、组织镊1个，长度120mm，无钩，头宽0.6mm 46、踝关节器械盒1个 47、组织镊1个，长度120mm，有钩，头宽0.6mm 48、软组织抓钳1个，工作长度65mm，头宽2.5mm 49、软组织抓钳1个，工作长度65mm，头宽2.5mm 50、抓线钳1个，工作长度65mm 51、软组织抓钳1个，工作长度65mm，头宽2.5mm 52、篮钳1个，工作长度65mm，头宽2.5mm 53、腕关节器械盒1个 54、半月板关节内窥镜手术器械-方形篮钳L125×W5/头部上翘 55、腕关节吊架 1．主体材质：底板、固定座采用铝合金材质，万向节、升降调节杆采用304不锈钢材质，可高温高压灭菌。 2．支架采用三级升降调节，万向球结构。 3．拉伸尺标有刻度。 4．指套具备保持固定患者手指的功能。 5．具备为腕关节镜微创手术和骨折复位提供固定和牵拉手部、腕关节和前臂的功能。 6．球头下立杆高度调节：70mm，横杆高度调节：300mm，立杆高度调节：40mm。 7．球头杆角度调节：26°（圆周），采用径向锁紧结构。 8．牵引力：5-15（LBS）。 9．牵引固定器高度调节：270mm-695mm。 56、关节镜 1、分辨率：≥31.5（Lp/mm） 2、放大倍率：≥5 3、照度：＞1500lx 4、可清晰观察范围：1-50（mm） 5、可高温高压，低温等离子，环氧乙烷消毒 6、视向角30° 7、视场角≥105°，工作长度110mm，最大插入部外径φ2.9mm 8、镜头材质：蓝宝石 9、 配有专用镜鞘 10、须与医院现用主机配备、兼容使用 57、医学影像图文工作站 可对接医院信息系统。所有HIS、LIS、PACS等信息系统的费用均有。
9 | 射频消融设备 | 29.9 | 1 | 一、性能指标及技术参数： 1、电阻抗模式： 优于人体生物阻抗特性的 30-2999 欧姆宽频数据显示范围； 2、电刺激模式：恒电流，恒电压刺激模式 （1）电流刺激模式：电流刺激幅度：0.00-10.00mA （2）电压刺激模式：电压刺激幅度：0.00-10.0V 3、射频治疗模式：具有单路应用功能模式连续射频模式：温度范围： 30℃-95℃ （1）高温脉冲射频温度：30-95℃ （2）高电压脉冲射频模式，脉冲射频最大电压幅度140V （3）脉宽脉冲射频模式：3-40ms 4、电刺激定位脉冲频率范围 1-200Hz,电脉冲宽度范围 0.05-3mS。 5、测温范围：20℃-99℃ 6、连续射频时间设定 0-10min; 脉冲射频时间设定 0-30min 7、射频输出功率：≥50W 8、连续射频工作模式：正常模式、阶段跳跃和功率模式脉冲射频工作：温度模式、电压模式和脉宽模式 9、热凝工作频率：488KHZ±5 KHZ 二、产品性能： 1、全触摸屏模式：≥8 寸全触摸屏操控。 2、工作显示界面：数字式、图示式。 3、负极片粘贴状态显示：能显示负极片粘贴是否良好。 4、常用参数储存功能：可存储≥5 组常用电刺激和射频参数 5、系统自设安全测试程序，电极功能、自动检测电极功能、超温报警、断开报警功能。 6、有射频控温软件，带有一体化自动控制、数字+中文提示错误信息功能。 7、工作过程中温度可直接调节，无需停机。 8、自动工作模式（阶跃模式）：可以预先设定要全部手术过程后，启动后自动操作。 三、手术射频电极技术要求： 1、配备高温高压手术电极。
10 | CT双筒高压注射器 | 12 | 1 | 1、实时检测注射压力，具备压力异常时及时停止运行并自动报警功能 2、具备“排气确认”保护按钮 3、具有试注射、确认液路连通功能 4、注射器规格200ml/200ml，扫描延时和注射延时：0-600s 5、注射速率范围：0.1-10ml/s、注射剂量0.1-200mI 6、具有多档注射压力设置：100、150、200、250、325Psi 7、可保存的预案数≥120个，每个预案可设置≥8个注射步骤 8、双筒针筒配置、针筒容量200mI 9、机头尾部有指示灯可指示发光，直接反映注射、吸药状态 10、注射同步检测，具有在注射堵塞时报警停机 11、远端、近端控制盒均采用触摸全彩液晶屏、可同步显示 12、具有机头防漏液设计、有盐水排气、盐水冲洗、盐水束推进、双流注射功能 13、拥有一键到底，退回初始位，定制吸液功能 13、整机维保≥六年
11 | 电动病床 | 10.5 | 2 | 1.床体站立位角度可电动调节，调节范围：0~85°（±5°），直立功能采用双电机，双支撑结构，形成“双保险”力学支撑，避免单点受力导致的结构失效。 2.承重：≥175kg。 3.具有一键CPR功能。 4.控制核心：防护等级达 IPX6；控制盒内置多种预设体位程序。 5.床体垂头仰卧位可电动调节，最大范围：0-12°。 6.床体靠背板角度可电动调节，调节范围：0~60°；大腿板角度可电动调节，调节范围：0~20°；小腿板角度可电动调节，调节范围：0~75°。 7.床体可电动垂直升降，升降高度调节范围：510~825mm。 8.单键操作即可实现座椅姿势。 9.床体具备电子有线手持控制器，支持多体位调节，具备一键锁定/解锁功能。 10.床体左右两侧上护栏内嵌多功能控制面板，可进行床体多体位控制以及锁定/解锁功能。 11.配有可折叠式护栏，护栏高度≥390mm，护栏材质HDPE。 12.床尾板内置可电动伸缩式足部踏板，伸缩范围：0~210mm，足部踏板在3000N载荷下变形量≤0.7%。 13.足部踏板具有称重功能，可显示称重数据，最大可称重≥175kg。 14.配有≥3条魔术贴和卡扣双重安全保护带，且保护带静态最大承重≥500N。 15.床下框离地间距≥150mm。 16.具有≥6个控制床体升降及角度电机，其中站立电机负载≥8000N。 17.双重供电模式，配置蓄电池，电池自带 LED 充电状态指示灯（黄灯充电、 绿灯充满），防护等级 IPX4（防溅水）。 18.床头两角配有输液杆安装孔位；床体两侧配有引流挂钩；床底配有4个脚刹医用万向轮。 19.配有紧急开关，在紧急情况下按下可以停止设备工作。 20.床头配有两角防撞滚轮，保护床体碰撞损坏。 21.病床使用年限8年。
12 | 空气波压力治疗仪 | 1.5 | 1 | 1.需具备电容触摸屏； 2.4腔套筒. 3.8种运行模式，至少包含2种DVT模式，预留自定义模式，根据病患需求可调整治疗方式。可根据临床实际需要自定义循环工作的腔体和压力。 4.运行时间DVT模式0-72小时可调，其他模式0-99分钟可调。 5.压力保持时间0-60s可调。 6.压力间隔时间0-60s可调。 7.DVT模式下，静脉再充盈时间0-60s可调。 8.压力输出范围DVT模式0，20-160mmHg可调，其他模式0，20-200mmHg可调。 9.有漏气报警，超压报警，内部电池电量不足报警。 10.具有紧急停止功能，通过外接停止开关可随时停止治疗。 11.有两种压力单位（kPa 和 mmHg）转换功能。 12.运行过程中可以随时调节剩余工作时间、保持时间、间隔时间、压力值。 13.断电保护功能。仪器在突然断电时，自动泄压保护，避免在特殊情况下无法快速终止治疗的情况。 14.梯度压力治疗模式。 单腔压力输出可关闭
13 | 体外膈肌起搏器 | 3 | 1 | 技术参数： 1.台式机设计，需提供推车； 2.高清触摸屏操作，所有调节均可通过触控按压操作实现； 3.需双通道输出，每通道分左右，可单独调节； 4.治疗时间：5～120分钟，分八档可调； 5.脉冲宽度：200μs，输出波形无调制； 6.脉冲频率：30Hz、35Hz、40Hz、45Hz和50Hz可设定；其对应的周期分别为1/30s、1/35s、1/40s、1/45s、1/50s； 7.负载抗阻500Ω时，输出脉冲幅度≤30V； 8.开路时输出峰值电压≤500V； 9.刺激强度：分30档可调，步距增量为1，每档位脉冲幅度增量≤1.0V； 10.刺激次数：5～15次/分钟可调，步距增量为1，对应周期分别为12s/次，6s/次，4s/次； 11.具有指导患者或其他操作人员进行贴片的功能； 12.开机时有蜂鸣器提醒功能，正常输出时具有LED闪光指示的功能； 13.工作时间有倒计时功能，结束治疗时有声音提示和图文提示； 14.内置电池，并配置有电量提示功能；
14 | 医用诊疗床 | 2.5 | 1 | 1.产品为两折三段床，段位分为头段、腰段、腿段三段。床体材质：冷轧钢材质，床面：医用级抗菌人造革。 2.床面总规格（长×宽）：床面2020mm×630mm±5，其中： (1)头段480mm×630mm±5； (2)腰段560mm×630mm±5； (3)腿段930mm×630mm±5。 3.可根据患者需求摆出各种体位，可配合麦肯基疗法、脊柱减压等治疗方法进行治疗。床体三段位的角度可调： (1)头段调节角度：-25°～46°； (2)腰段调节角度：0°～20°； (3)腿段调节角度：0°～90°。 4.床体升降高度可调：480mm～950mm，适合不同身高治疗师进行手法操作。 5.床体承重≥200kg。 6.床体头段提供呼吸孔，供患者俯卧位时头部的放置。 7.床体控制结构：脚踏。 8.床体具有由患者停止床功能控制的装置。
15 | 阴茎硬度测量仪 | 40 | 1 | 1.检测模式：具备NPTR夜间阴茎勃起检测、AVSS视听性刺激检测双重模式 2.测量参数：可同步检测阴茎头部、根部硬度，阴茎胀大度，勃起次数，勃起持续时间 3.采样规则：15秒常规基线测量，勃起事件触发30秒加密测量 4.数据功能：支持电脑端数据下载、存储、打印，自动生成标准化专业检测报告 5.供电设计：9V电池独立供电，可满足卧床夜间连续检测需求 6.标准配置：主机、专用分析软件、专用测量环、USB通讯线、便携箱、一次性标准耗材包（含测量环、腿部绷带）
16 | 直流感应电疗机 | 0.2 | 1 | 1.直流输出：输出范围0～50mA，可连续精准调节，设置强弱两档调节模式，额定负载500Ω。 2.感应输出：输出范围0～60V，支持疏波、密波、疏密波、感应波等工作波形。 3.定时功能：定时范围10–60min，≥8档可调。 4.电源参数：采用AC220V 50Hz供电电源，设备可连续稳定工作4小时。 5.安全保护：具备开机输出回零、过载自动保护、漏电安全保护功能。 6.设备适用范围：适用于前列腺药物离子导入、中药保留灌肠配合治疗。
17 | 磁刺激治疗系统 | 60 | 1 | 1、磁刺激器治疗系统： 1.1最大刺激脉冲频率≥100Hz，0-100Hz可调，0-10Hz步长0.1Hz，10Hz以上步长1Hz。 1.2刺激仪主机、冷却系统采用独立分体式设计。 1.3具备至少2种“延迟充电”模式，至少包含主机面板和软件可设置，延迟充电时间0-30s可调。 1.4主机包含USB通用数据接口，可与科室现有EEG、EMG/EP设备兼容，开展TMS+ EEG + EMG/EP 联合项目。（提供彩页或技术参数说明书证明） 1.5冷却系统采用独立惰性液态冷却，硅油冷却，线圈内循环液态冷却。 2、刺激线圈： 2.1过热保护：具备过热保护。 2.2线圈可进行热插拔。 2.3标配8字蝶形线圈，可实现双向双面刺激。 3、MEP（运动诱发电位）模块： 3.1与磁刺激治疗系统结合可开展阈值（MT）自动检测、MEP、（MEP，CSP）募集曲线，MEP变异分析，TMS重频刺激，静息期等。（提供彩页或技术参数说明书证明） 3.2放大器采集≥2通道，USB接口无需地线避免市电干扰。 3.3 A/D转换：16bit 3.4共模抑制比：≥100dB 3.5输入阻抗：≥1000MΩ 3.6刺激通道：具备视觉、听觉和电刺激通道，系统内置有ERP范式P300，MMN，CNV，P50，GoNogo，Stroop等功能。（提供彩页或技术参数说明书证明） 3.7放大器、刺激器和操作键盘为一体化设计，通过USB直接连接计算机（与磁刺激和计算机的通讯方式相同） 4、磁刺激工作站系统： 4.1运行环境：Windows11,64位操作系统，使用外置计算机系统，可管理数据和出具报告。 4.2治疗参数设置：刺激频率、刺激强度（阈值百分比）、刺激时间、间隔时间、脉冲串数、方案等待时间、总脉冲数；可扩展成对刺激，配对刺激。 4.3治疗方案设置：刺激位点、采集位点、治疗疗程和运动阈值更新周期。 4.4可变频率：可在单个刺激序列中设置多个刺激频率。 4.5,定位管理器：可输入横断头围、矢状头围、冠状头围，进行DLFFC点位的计算和显示。 4.6伪刺激模式：软件模拟线圈刺激的声音给予微电流刺激，即可开展双盲对照实验（提供软件截图）。 4.7数据管理：患者整体数据整理、收集，治疗数据、参数统计导出EXCEL或文本格式。治疗报告：可自定义出具包含治疗、检测信息等的报告。教学演示：在非连接设备状态时进行教学、演示。
18 | 全高清电子结肠镜 | 25 | 1 | 一、全高清电子结肠镜要求：1条 1、CMOS图像传感器成像； 2、视场角≥170°； 3、头端部外径≤12mm； 4、主软管外径≤12mm； 5、景深：2-100 mm； 6、弯曲角度上≥180°下≥180° 左≥160° 右≥160°； 7、钳道孔径≥3.8mm； 8、工作长度1350 mm； 9、电气插头 ：一体式设计、无需防水帽； 10、支持一键式热插拔； 11、支持前向附送水功能； 12、与主机非辐射式无线供电； 13、与医院现有主机及设备匹配、兼容使用 14、说明：因医院现有电子胃肠镜设备主机，特要求投标人所投产品须与现有设备能够匹配。避免采购产品因与现有设备不匹配导致无法使用而造成不必要损失。
19 | 全高清电子治疗胃镜 | 25 | 2 | 1、CMOS图像传感器成像； 2、视场角≥145°； 3、头端部外径≤9.8mm； 4、主软管外径≤9.6mm； 5、景深：2-100 mm； 6、弯曲角度上≥210°下≥90° 左≥100° 右≥100°； 7、钳道孔径≥3.2mm； 8、工作长度1100 mm ； 9、电气插头 ：一体式设计、无需防水帽10、支持一键式热插拔； 10、支持前向附送水功能； 11、与主机非辐射式无线供电； 12、与医院现有主机及设备匹配、兼容使用 13、说明：因医院现有电子胃肠镜设备主机，特要求投标人所投产品须与现有设备能够匹配。避免采购产品因与现有设备不匹配导致无法使用而造成不必要损失。
20 | 代谢气体分析仪 | 18 | 1 | 1.采样方式：在线或离线，满足不同的应用场景。 2.检测指标：经呼气末CO2监测指示的采样与校准的H2、CH4、NO、H2S和CO体积分率； 经口/鼻部以50ml/s流速采样的NO、H2S体积分率（需同时选配NO与H2S检测器）。 3.检测范围：（1）H2：0~200ppm；（2）CH4：0~75ppm;（3）CO2：0~7%； （4）NO：0~3000ppb；（5）H2S：0~1000ppb；（6）CO：0~250ppm。 4.准确性（检测值与标准配气值的标准误差）： （1）H2：±2ppm或5%，两者取较大值； （2）CH4：±2ppm或5%，两者取较大值； （3）NO：±3ppb或10%，两者取较大值；（4）H2S：±3ppb或10%，两者取较大值； （5）CO：±2ppm或±10%，两者取较大值；CO2：±1%； 5.重复性（同一配气或呼气浓度的重复检测误差）：相对标准偏差RSD应在10％内 6.开机预热时间：≤15分钟，无需每天使用前校准。 7.采样过滤：吸入过滤器含高锰酸钾/活性炭/N99纤维层，呼出过滤器含N99纤维层与湿化层。 8.设备内部装有湿度调节器。 9.质量控制 （1）仪器自动监控并提示测试状态和分析过程。 （2）仪器具有标准气检验校准和呼出气检验校准两种质控方式。
21 | 氩气刀 | 30 | 1 | 1、工作频率： 电切: 430kHz±10%，双极凝/柔和凝：430kHz±10%，电凝：600kHz±10% 2、电切额定输出功率: 纯切： 功率5-370W（负载400Ω） 混切效果1：功率5-200W (负载400Ω) 混切效果2：功率5-200W (负载400Ω) 混切效果3：功率5-200W (负载400Ω) 3、电凝额定输出功率： 强力凝：功率5-120W（负载500Ω） 氩束凝：功率5-120W（负载500Ω） 喷射凝: 功率5-120W（负载500Ω） 柔和凝：功率5-120W（负载125Ω） 4、切凝额定输出功率： 切强凝：功率：5-370W（负载400Ω）/5-120W（负载500Ω） 切柔凝：功率：5-370W（负载400Ω）/5-120W（负载125Ω） 强凝切：功率：5-120W（负载500Ω）/5-370W（负载400Ω) 柔凝切：功率：5-120W（负载125Ω）/5-370W（负载400Ω） 5、双极凝额定输出功率：5-100 W（负载125Ω） 6、低频漏电流(正常状态)： 对地漏电流： ≤5mA 接触电流： ≤100μA 患者漏电流： ≤10μA 患者辅助电流： ≤10μA 7、高频漏电流： ≤150mA 8、电切调节模式5W至50W，以1步进；50W至370W，以5步进。 9、电凝调节模式5W至50W，以1步进；50W至120W，以5步进。 10、供电电源：单相AC220V,50Hz 。 11、氩气高频手术设备是具有高频电刀功能和氩气功能（APC）的一体机，CF型设备，全浮地形式输出，由 标志表示。 12、单、双中性极板检测功能，极板故障时，发出声光报警，并停止输出。 13、氩气高频手术设备采用三联脚踏或按键控制，可以自动转换。 14、可用于内镜电切模式。各内镜电切模式电压≤1100V。 15、切凝联动功能具有时间调节功能，可根据实际需求调整电切、电凝的输出时间，可用按键分别调节工作时间（0.1s-90s）。 16、具备自动监测的回路控制系统。 17、电凝和氩束凝模式的自动切换，通过脚踏就可实现功能的转换。 18、氩束激发距离在7-10mm。 19、氩气流量控制为全数字化自动控制。 20、氩气压力不足时，将发出声光报警，并停止输出具有过压保护及欠压提示功能。 21、氩束凝模式具有一键冲洗功能。 22、液晶屏显示。 23、具备软件调试通信接口，可实现现场软件排查和校准。 24、设备具备输出功率自测，可实时显示瞬时功率数值。 25、具有单独记忆功能，能独立记忆上次工作的功能状态和数值设定。 26、具有高频输出参数自动监控。 27、具有功率峰值系统控制。 28、各模式输出功率精度为±10%。 29、设备有效期限为≥8年。 30、具有4mm、6mm两种单极手柄接口，可连接各类腔镜连线或附件。 31、氩气流量可随功率设定智能调节。 32、具备外径≤1.7mm的氩束电极，且具备单独注册证。 33、具备语音提示功能、音量可调。 34、设备具备开机自检功能，每次启动后，设备自动测试性能。
22 | 干式荧光免疫分析仪 | 2.8 | 1 | 1.检测原理：干式荧光免疫法 2.检测通道：≥12通道 3.样本类型：全血、血清、血浆、尿液、其他等 4.检测速度：单次检测耗时＜10s 5.检测方式：支持一卡多项 6.可同时检测同一厂家项目：胃泌素17、胃蛋白酶原Ⅰ/胃蛋白酶原Ⅱ、幽门螺杆菌（HP）分型等 7.检测性能：重复性CV≤10% 稳定性±8% 8.结果传输：自带测试控制管理软件，内置热敏打印机及支持外置打印设备连接，支持LIS连接传送测试结果及数据导出 9.适用试剂：单人份包装。
23 | 肺功能仪 | 7.2 | 2 | 1.支持肺功能指标检测、呼吸指标监测及呼吸训练功能。 2.支持进行呼气肺功能检测指标：FVC、FEV1、FEV3、FEV6、PEF、FEV1/FVC、FEF25、FEF50、FEF75、FEF2575、MVV、SVC、MEP。 2.1FVC：量程0.5~8L，最大示值误差±3%。 2.2PEF：0~14L/s，分辨率：0.01 L/s 测量误差±10%；测量重复性±10%。 2.3具有呼气F-V、V-T容积时间图。 3.支持吸气肺功能检测指标：FIVC、FEV1、FEV3、FEV6、PIF、FEIV1/FIVC、FIF25、FIF50、FIF75、FIF2575、MVV、SIVC、MIP。 3.1FIVC：量程0.5~8L，最大示值误差±3%。 3.2PIF：0~14L/s，分辨率：0.01 L/s 测量误差±10%；测量重复性±10%。 3.3具有吸气F-V、V-T容积时间图。 4.线性度：两个相邻测试流量的平均误差的差值≤2次测试流量大者的5%。 5.气流阻力：测量范围内的气流阻力≤0.35Kpa/(L/s)。 6.频率响应：≤±12%。 7.具有低电压显示功能。 8.设备应能记忆并存储≥99组测量值，用户可自行查看或删除自己的检测记录。 9.校准功能：设备应能提供3L、2L两种容量的校准功能。 10.低功耗低节能：开机后，无任何操作，设备应在2min内自动关机。 11.具备呼吸面罩监测功能，可单独插接面罩配件。 11.1具备进行呼吸频率监测（实时判定呼吸和吸气状态），呼气和吸气的实时流量/流速数据。 11.2具备实时呼吸MVV显示。 11.3具备实时呼吸流速时间图。 11.4可扩展呼吸监测数据（呼吸频率、MVV、流速曲线）可通过无线数据传输传输给移动终端。 12.可进行物理式呼吸训练 12.1可设置多档位呼吸训练。 12.2可实时获取每次吸气训练的压强值MIP曲线。 12.3可扩展呼吸训练数据（MIP曲线）可通过无线数据传输传输给移动终端。 13.支持蓝牙数据互联功能，数据可通过蓝牙传输给移动端，自动生成评测分析报告。 14.便携式。 15.支持报告上传HIS系统（端口费用由经销商承担）。 16. 三年质保，终身系统免费升级。
24 | 无创呼吸机 | 12 | 5 | 1、适用于成人和小儿患者进行通气辅助及呼吸支持，能够满足危重症患者的无创通气需求，可用于有创通气。可提供医疗器械三类注册证。 2、≥15吋彩色电容触摸屏，分辨率≥1920*1080，中文操作界面。支持手势滑动操作。 3、采用涡轮系统供气方式，最大峰流速≥280L/min。 4、通气模式：持续气道正压通气模式CPAP、自主通气模式S、时控通气模式T、自主/时控通气模式S/T、压力控制/辅助通气模式P-A/C、自主/时控通气+模式S/T+。 5、具备高流速氧疗功能；流速和氧浓度可设，氧疗最大流速≥80L/min，并具有氧疗计时功能。 6、呼吸同步增强技术，吸气触发和呼气切换灵敏度自动调节，且支持1-6档手动调节。 7、具有压力释放功能、延时升压和增氧功能。 8、具备自动漏气补偿功能，最大漏气量≥120L/min。 9、支持识别和设置呼吸面罩类型和呼气端口类型。 10、屏幕显示：多至5道波形同屏显示，支持短趋势、波形、监测值同屏显示。 11、实时监测病人端泄漏量和总泄漏量。 12、≥180分钟内置可充电锂电池，电池总剩余电量能显示在屏幕上。 13、具备截屏导出功能（最多可缓存50张屏幕文件）。 14、主要设置参数 14.1持续气道正压CPAP：4-30 cmH2O 14.2吸气正压IPAP：4-50 cmH2O 14.3支持压力：4-50 cmH2O 14.4呼气压力EPAP：4-30 cmH2O 14.5潮气量：50ml—2500ml 14.6呼吸频率：1-60次/min 14.7吸气时间：0.2—5s 14.8氧浓度：21%—100%可调，调节精度1% 14.9压力上升时间：1- 6档可调 14.10延时升压时间：OFF，1-60min 15、监测参数 15.1气道压力监测：气道峰压、呼气末正压等参数监测； 15.2潮气量监测：潮气量、分钟通气量、分钟泄漏量等参数监测； 15.3呼吸频率监测：呼吸频率、病人触发百分比监测； 15.4氧浓度监测； 15.5实时提供监测参数≥120小时的趋势图、表分析，≥10000条事件记录； 16、报警参数 16.1具有智能逻辑判断及报警链管理，报警可采用图形化和文字指引进行故障提示 16.2分级报警和声光报警 16.3气道压力：过高/过低报警 16.4分钟通气量：过高/过低报警 16.5潮气量：过高/过低报警 16.6呼吸频率：过高/过低报警
25 | 智能物联网划船机 | 13 | 1 | 1. 屏幕显示：设备触控屏，且屏幕≥13 吋,分辨率 ≥1920*1080； 2. 患者使用设备能进行上肢、下肢、背部抗阻同时康复训练； 3. 通过患者身份证信息自动获取运动处方信息； 4. 功能显示：速度\运动时间\功率\心率\血氧饱和度\呼吸率\心电图\血压； 5. 聚乙烯纤维驱动带 6. 应用型液阻技术，双水阻设计。 7. 耐腐蚀金属双轨； 8. 脚踏板和脚踏板绑带的高度可以调节； 9. 训练模式：提供处方模式 (接收医护工作站下达的处方) 和自定义处方模式。 (1) 自定义处方模式：可快速在设备上自行根据处方模板设定靶心率、安 全心率等参数进行运动训练； (2) 处方模式：采用物联网技术，与康复路 径管理系统医护工作站连接，获得医护人员远程设定的处方，训练过程全程 生理和运动数据监测，训练结束数据上传到康复路径管理系统医护工作站，并自动生成报告，并打印输出； 10. 生理监测参数、处方执行信息、器械参数支持器械控制屏、康复管理系统工 作站及监测大屏的三屏显示； 11. 支持生理参数安全范围设置及异常值提醒功能,可支持自定义安全范围值， 具备异常数据提醒，弹窗提示； 12. 运动处方执行进度实时显示。 13. 训练中止也可实现报告记录，提交报告生成数据存储； 生理监测参数： 1.监测设备为智能一体机设计，可实现对患者的心电、血氧、血压、心率等的实时监测，操作简单，数据传输稳定，不存在多设备间的信号干扰问题； 2.血氧测量范围：(42～100)%Sp02 3.血压测量范围：舒张压:40 mmHg(5.3kPa)～200 mmHg (17.3kPa)。 收缩压：60 mmHg (8.0kPa) ～260 mmHg (30.7kPa)。 4.脉率：测量范围：30～250次/分钟 5.心率：心率测量范围：20次/分～300次/分 6.三年质保，终身系统免费升级。
26 | 智能康复路径管理系统 | 30 | 1 | 一、系统功能： 1采用物联网技术支持运动、营养、心理等多种评估；评估设备、训练设备、监护设备与康复路径管理系统直接对接，数据信息直接自动交互； 2系统具有患者管理、评估、分析、指导、训练、监护、医生管理、系统设置等功能模块； 3系统遵循康复临床路径需求设计，具备评估－处方制订－训练－监测－再评估－处方修订再训练－监测的康复循环路径； 4支持院内科室康复评估设备、训练设备、监测设备集成化接入管理，实现区域内数据的共享； 5患者康复数据综合化管理，可实现患者康复过程中各阶段数据分析管理； 6可实现患者病历管理，记录患者病历信息； 7具有分离式综合评估端，具备运动评估功能、心理评估功能、支持呼吸评估功能，营养评估功能等； 8.心理评估提供焦虑、抑郁、躯体化、个性情感等类型量表，支持综合医院焦虑抑郁量表（HAD）、抑郁筛查（PHQ-9）、焦虑筛查（GAD-7）、焦虑自评（SAS）、抑郁自评（SDS）、汉密尔顿抑郁（HAMD）、汉密尔顿焦虑（HAMA）、躯体化症状自评（SSS）、个性感情与情绪（PAD）、症状自评（SCL-90）、艾森克人格问卷（EPQ）、蒙哥马利量表抑郁评定（MADRS）、贝克抑郁自评（BDI）等； 9睡眠评估功能、认知功能评估功能、生活能力评估功能、老年综合评估功能等； 10支持评估疗效分析，可将六分钟步行距离、心率、血压、血氧、呼吸率、肺功能指标、心率变异性、康复训练时长、运动训练执行等康复数据形成趋势图； 11支持康复训练数据对比分析，可将多次康复训练的有效时长、生理参数（血压、心电、血氧饱和度、心率、脉率、呼吸率等）、训练做功、心率变异（HRV）等康复训练数据形成趋势对比图； 12康复处方指导及管理。康复处方指导，包括：运动处方、药物处方、营养处方、心理处方、睡眠指导、戒烟限酒，形成推荐处方，医护人员可根据患者康复情况为其制定个性化康复处方，系统提供还提供部分病症的康复处方模板，医护人员可进行修改和自定义； 13支持处方管理，系统提供历史处方查询回顾，康复指导干预过程（运动处方记录、心理干预指导记录、营养指导记录、用药记录、戒烟限酒干预记录）记录可查询； 14支持医护工作站一对多的患者运动康复监测管理，医护工作站可远程监测中心内康复患者的运动过程数据，包括生理参数（心电、血压、血氧、呼吸率等）和运动参数（运动速度、功率或距离等）。生理监测采用一体机设备实时监测患者运动中7导心电图、血压、血氧、呼吸频率等参数。康复器械参数（阻力或功率）可远程干预设定； 15支持监护过程中预警值自定义功能，可实现在监测过程中预警功能，超出设置范围预警提示，实时提醒患者运动是否符合处方要求； 16支持康复训练完成自动形成康复训练报告，包括处方信息、运动处方有效运动时长、负荷运动时长、无效运动时长、支持过程中患者的心率、呼吸率、血压、心电图、心率变异性分析、心率震荡性、事件记录等； 17具有完整的分级权限管理系统，系统管理员可对不同的人员授予不同的权限，使用者只能做已授权的操作。采用多级保护方式，支持对患者资料的保护功能； 18具备数据统计功能，支持数据Excel格式导出。 19 支持报告上传HIS系统（端口费用由经销商承担）。 20 具备医护系统工作站，显存:集成显卡，≥23.8英寸;处理器:英特尔;内存:16G;硬盘类型:SATA;SSD;混合硬盘;硬盘:1TB; 21 三年质保，终身系统免费升级。
27 | 老年综合评估系统 | 40 | 1 | 一、基础系统要求 1、服务监控 软件包含日志管理模块，包括登录日志、数据变化日志等。软件须有详细的服务器监控模块，至少包含redis 监控（图表+日志）、tomcat监控、服务器基本参数监控、JVM 监控、请求追踪、磁盘监控。 2、量表数量 量表配置符合国家相关指南要求中的全部量表，包含但不限于CGA 老年综合评估、神经心理认知评估、双心评估、消化心身评估、心理健康筛查评估等类型，支持按需无限扩展。 3、多维度查询 系统本身具有灵活的过滤查询方式，本地化开发的过程中，会根据院方工作人员操作特点做个性化查询配置，展示页面可视化支持按要求配置。 4、安装部署 （1）部署环境：满足医院本地化部署要求，基于虚拟化服务器搭建基础运行环境，系统服务器必须部署在医院内网，保障数据内网闭环管理。 （2）系统互联互通：支持从HIS/电子病历系统发起评估需求，评估完成后按预设联动规则将评估数据、完整评估报告推送回对应系统；实现界面功能融合、数据双向实时同步，评估数据可纳入医院统一数据评估管理体系。 5.安全要求 多层安全性保障，从操作系统、数据库、应用软件等多层次设置安全屏障，有效保证数据安全、不被篡改，保障网络信息的安全性、完整性。 二、工作站 1、电脑台车（1台） (1)PC模块CPU≥四核1.80G (2)内存≥8G 支持DDR3 (3)固态硬盘≥SSD240G (4)显示器类型：电容触控 (5)屏幕分辨率：≥2540LPI (6)屏幕有效书写区域：≥304×228 mm (7)触控方式：笔、手双触控（手指触控） (8)读取速率：≥200点/秒 (9)书写精度：屏幕中心±0.5mm，边角±2mm (10)显示器：≥15英寸，≥1024×768分辨率 (11)台车包含：台面、键盘托、设备托、底盘、脚轮等便于操作及移动。 2、移动终端（2台） （1）平板配置：运行内存≥6G,内存容量≥128GB，屏幕尺寸≥10英寸，分辨率≥1920*1200，多点触控，支持5G、WIFI双网络连接，搭载主流操作系统；CPU配置不低于八核2.0GHz及以上规格，配套专用手写笔、适配移动护理临床场景，支持公用网络环境下的内网专属安全访问。 （2）场景适配：支持在公用网络环境下实现内网专属安全访问，通过加密传输、身份认证、访问权限控制等技术，保障系统在移动办公、外出评估等场景下的数据传输安全与存储安全，防止数据泄露、篡改、非法访问等。 3、打印机（2台） (1)标配内存：≥64MB。 (2)接口类型：1个高速USB ，2.0端口。 (3)纸张容量：输入、输出＞50页。 (4)适用系统：Windows 10/11（32/64位）、macOS Monterey/Ventura/Sonoma等。 4、电源要求 220V±10%，50Hz±2%。 三、评估模块 1、评估模式 （1）支持双屏、平板、手机等多种评估模式。 （2）平板和手机端可添加、编辑患者信息，评估及查看报告等操作；评估数据实时同步到后台管理系统。 2、医生端 （1）套餐设置 评估师可根据临床诊疗要求自主设定评估量表套餐，简化测评流程，提升评估工作效率。 （2）管理权限 总管理员可根据工作需要设置多个管理员账号，并为不同管理员分配差异化操作权限。 （3）查询功能 系统支持多条件模糊查询模式：可按分级管理定义的级别快速查询，也可按当日、本周、本月、本年、姓名、科室、评估类型等条件快速检索评估数据。 （4）报告编辑 支持手动修改测试报告，修改后的内容自动同步保存到系统数据库中，留痕可追溯。 （5）后台管理 支持医院不同科室架构维护，适配医院科室设置及调整需求；系统自动记录不同管理员、评估师的工作量数据，生成多维度统计报表，为医院绩效考核提供依据。 （6）电子签名 支持测试报告与CA认证系统对接，实现合法有效的电子签名，可设置报告自动签名功能，提升报告出具效率。 （7）量表配置 可根据采购人临床、科研需求，灵活配置医学量表和医学模型，实现量表及模型的及时、准确、动态更新，提供信息资源的共享和传递。 （8）数据管理 支持对评估数批量导出数据资料，满足医疗教学及科研使用需求，严格保障患者隐私。 （9）心理健康筛查系统 支持手机扫码测评，操作便捷；心理健康筛查报告包含个检报告和团检报告，满足不同筛查需求。 （10）躯体化报告 包含患者症状总数量，按躯体症状、焦虑症状、抑郁症状分类统计，同时展示治疗过程中患者的量表分值及症状前后对比数据，为诊疗提供数据支撑。 （11）药品管理 包含药品管理专属功能，支持根据医院现有药物品类，对系统药物库进行添加、修改、删除等操作，实现药物库与医院临床用药同步更新。 （12）综合评估 综合评估包含但不限于快速筛查评估、标准化评估、围术期评估、一般医学评估、躯体功能评估、老年综合征评估、器官功能评估、社会支持评估等等。 （13）综合评估报告 综合评估报告包含但不限于封面、阅读指南、基础资料、评估结论、结果分析、参考建议等内容，支持自主选择打印内容。 （14）导读选项 语音导读功能可根据被试者情况，实时调节导读语音音量，支持重复导读、取消导读等操作。 （15）数据统计 可分别记录测试前期、中期及后期被试者说出的词语数量，实现精细化数据统计。 （16）笔画记录 支持手写及笔写输入，智能记录立方体、复杂图形等临摹的笔画顺序，还原测试过程。 （17）数字划销 测试结果自动统计靶数字总数、错划数、漏划数及划销指数，生成量化数据。 （18）提醒功能 系统可在预设延迟时间到达后，自动提醒评估师开展后续测试环节，保障测试规范性。 （19）双心评估 根据双心患者的量表评估结果，系统为临床提供精准的神经递质调节药物选择参考方案、用药调整优化参考方案，以及进入维持期后的减药、停药参考方案。 （20）消化心身评估 根据功能性胃肠病、功能性消化不良等消化心身患者的量表评估结果，系统为临床提供处置参考方案、处置调整优化参考方案，以及进入维持期后的减药、停药参考方案。 3、患者端 （1）进程显示 系统实时显示每一个测评量表的当前测评进度，便于评估师和管理员把控工作流程。 （2）流程衔接 当患者完成上一个测试量表时，系统自动跳转至下一个待测试量表，实现测评流程无缝衔接。 （3）漏答提醒 若量表存在未答题目，在保存测评数据时，系统自动提醒漏答题目数量，避免数据缺失。 （4）模拟测试 正式测试前的模拟测试阶段，若测试者答错，系统自动提示正确答案，帮助测试者理解测试要求。 （5）数字广度 在同一测试单元内，若测试者连续答错两次，系统自动跳转到指定测试环节，适配测试者认知水平。 四、训练模块 1、医生端 认知训练分级：初级、中级、高级三部分，适用于认知功能受损的患者进行相应认知域的训练。 2、患者端 （1）定向能力 时间定向、地点定向、人物定向等训练模块。 （2）专注能力 数字专注、顺序专注、接球、连线、综合专注等训练模块。 （3）结构能力 空间理解、空间综合、空间结构训练模块。 （4）计算能力 直接运算、间接运算、创造运算训练模块。 （5）记忆能力 视觉记忆、听觉记忆、逻辑记忆、运动记忆训练模块。 （6）推理能力 次序推理、事件推理、结构推理、记忆推理、空间推理训练模块。 （7）听康复 听文字指图、听动词指图、听句子指图；听声音指图、听文字指字、听文字指词；听理解判断（生活常识、比较判断、颜色判断、物品判断）。 （8）视康复 相同图形匹配、同类图形匹配、缺损图形匹配；看理解判断（生活常识、比较判断、颜色判断、物品判断）。 （9）基础训练 韵母复述训练、声母复述训练、数字复述训练；名词复述训练、动词复述训练、句子复述训练；名词阅读训练、动词阅读训练、句子阅读训练、诗句阅读训练。 （10）命名 日常用品命名训练、交通工具命名训练、文具类命名训练；水果类命名训练、植物类命名训练、动物类命名训练；衣物类命名训练、动作类命名训练。 （11）记忆 单位数字记忆训练、三位数字记忆训练、五位数字记忆训练；单图记忆训练、双图记忆训练、四图记忆训练；单个词记忆训练、两个词记忆训练、四个词记忆训练。 （12）自发语言 自发语言谜语训练、自发语言回答问题训练、自发语言看实物图训练。 3、语音采集 语音采集功能：对接系统专属知识库，实时采集、存储口语表达训练过程中的语音数据，支持语音回放、智能分析，为训练效果评估提供语音依据，同步更新知识库并实现语音数据与知识库的联动匹配。 五、支持报告上传HIS系统（端口费用由经销商承担）。
28 | 智能物联网立式功率车 | 11 | 1 | 1．生产厂家为医疗器械生产商，具有医疗器械生产许可； 2．具备药监局颁发的二类医疗器械注册证； 3．患者使用设备能进行下肢主动性康复训练； 4．患者通过账户登录后，可在设备上自定义处方进行康复训练； 5．屏幕显示：触控屏，且屏幕≥15吋，分辨率≥1920*1080； 6．功能显示：速度\运动时间\功率\心率\血氧饱和度\呼吸率\心电图\血压； 7．可垂直调节座椅高度，多级可调，范围0-36cm； 8．运动处方执行进度实时显示； 9．功率：功率控制，0～300W； 10．转速：显示转速数值为0-130转/分； 11．噪音最大负荷工作状态下，噪声≤60dB(A)； 12．同档位阻力力矩偏差≤±25%； 13．最大阻力力矩应≥20N·m，≤50N·m； 14．最小阻力力矩应不大于8N·m； 15．脚踏运动半径应为210mm，允差±10%； 16．设备功率可在仪器屏幕端手动设置； 17．载重量≥200kg； 18．器械倾翻性能：横向倾翻拉力达到250N，倾翻角达到32度。 生理监测参数： 19．监测设备为智能一体机设计，可实现对患者的心电、血氧、血压、心率等的实时监测，操作简单，数据传输稳定，不存在多设备间的信号干扰问题； 20.血氧：测量范围：(42～100)%Sp02； 21.血压：测量范围：舒张压:40 mmHg(5.3kPa)～200 mmHg (17.3kPa)。 收缩压：60 mmHg (8.0kPa)～260 mmHg (30.7kPa)。 袖带压力范围：0mmHg～300mmHlg (40kPa) 22.脉率：测量范围：30～250次/分钟 23.心率：心率测量范围：20次/分～300次/分 24.三年质保，系统免费升级。
29 | 六分钟步行试验分析系统 | 29 | 1 | 1.监测仪器具备药监局颁发的《Ⅱ类医疗器械注册证》； 2.软件系统具备药监局颁发的《Ⅱ类医疗器械注册证》及软件产品证书，注册证中需注明适用于六分钟步行试验的应用场景； 3.仪器为多种参数集成一体机监测：监测7导心电，血压，血氧，心率，呼吸率，具备多参数实时监测、实时记录功能； 4.传输方式： 非网络/WIFI无线远距离传输，无遮拦通讯距离≥35米； 5.血氧测量范围：(42~100)%Sp02； 6.血压测量范围：舒张压:40 mmHg(5.3kPa)~200 mmHg (17.3kPa)。收缩压：60 mmHg (8.0kPa) ~260 mmHg (30.7kPa)。 7.脉率测量范围：30~250次/分钟；误差：在测量范围内，测量误差应≤士2次/分钟或士2%(取较大者) 8.心率：心率测量范围：20次/分~300次/分；误差：在20 次/分~100次/分范围内，。 9.支持血压预警后的手动测量及数值手动填写记录； 10.支持生理参数预警，生理参数预警范围支持自定义； 11.具有自动统计6分钟全过程运动数据心率、血压、血氧、呼吸率、步数及数据趋势分析功能； 12.六分钟步行试验过程中工作站软件界面显示心率、呼吸率的实时统计曲线，形成趋势图，趋势图上每个点的数据支持鼠标点击查看； 13.支持六分钟步行试验过程中异常心电的实时自动及手动记录； 14.工作站软件实时显示七导联心电图，系统可实现单个心电导联图增益0.5,1.0,2.0倍，可打印运动前、运动中、运动后的心电图，并可回放查看全程心电图，并自由截取打印任意心电图作为检测心电图； 15.根据患者试验检测结果，自动制定运动康复处方和医生编辑自定义个性化运动康复处方，包括靶心率、安全心率范围、运动模式、时间、节律、频率、注意事项等，支持多种靶心率计算方式； 16.具有统计步数、计圈及测算距离的功能，支持自动与手动计圈的自由选择，精准测距误差小于3米； 17.具备双测距模式，医疗推车上的测距模块可以根据使用场景需求进行探测方向的调换。 18.具有身份识别读取功能，信息自动录入功能，可手动输入：姓名、性别、年龄、身高、体重并自动分析BMI值，预测步行距离，可录入诊断病历、用药情况； 19.具有运动前后疲劳/呼吸等级自评定功能； 20.具有医疗监测工作站，电脑为触控一体机，配备专设的六分钟步行试验工作站软件，非康复管理系统或心电管理系统软件，系统全程智能语音指导提示患者做六分钟步行试验及智能计时； 21.具有紧急停止功能，六分钟步行试验过程中针对紧急情况，终止试验功能并出具试验报告，报告内包含试验终止前患者的各项生理参数、实际步行圈数及距离，生理参数趋势图等信息，分析试验终止原因； 22.具有 6 分钟步行试验功能：支持6分钟步行试验全程实时指导检测，设备开机自动连接，数据实时传输与实时显示、实时存储，实现精准测量、精准评估； 23.具有肺功能检测仪，支持六分钟步行试验前后对患者进行FVC、FEV1、FEV1/FVC、PEF、FEF25、FEF50、FEF75、FEF2575等参数的检测与测量，测量容量范围为0.5-8L、容量精度为±3%,流速范围为0L/s-14L/s、分辨率：0.01 L/s 测量误差±10%；测量重复性±10%； 24.支持六分钟步行试验前后的患者FVC、FEV1、FEV1/FVC、PEF、FEF25、FEF50、FEF75、FEF2575等参数检测值的对比及数据分析； 25.支持T-V容积图、F-V流量图运动前后对比； 26.工作站软件支持一键式直接获取患者六分钟步行试验前后肺功能各项指标（前述各项指标）的测试数据，并于工作站软件界面实时显示，形成实验前后的对比图，检测结果于六分钟试验报告中显示； 27.具有心率变异分析功能，并出具HRV分析报告，报告内包含散点图、时域与频域分析指标、RR间期分布直方图； 28.心电图自动识别功能，异常心电识别包括心脏停搏、室颤/室速、连续室早、两个室早、二联律、三联律、R on T、早搏、室速、室缓、漏搏、起搏器未起搏和起搏器未俘获。可手动记录异常事件； 29.具有自动生成 6 分钟步行试验报告功能：患者完成 6 分钟步行试验后自动生成报告，报告可以打印，报告内容有：患者基本信息，心率、呼吸率、血氧、步数的静息期、试验中每分钟、恢复期的数据统计，心率、运动速率、血氧、呼吸频次的数据趋势分析，步行圈数、步行距离，实际距离与预测距离占比，心肺功能评级，Mets值，步态情况，运动处方，Borg评级，运动前中后心电图、心率变异分析、异常心电记录，运动前后肺功能检测各项指标及对比图，T-V容积图和F-V流量图等； 30.支持工作站对监测背包1拖多（大于3）管理模式； 31.配置要求:集成化、智能化、自动化设备； 32.建立院内医学数据库，数据不上传院外服务器，试验监测数据具有独立性、保密性，数据不上传到院外； 33.系统支持升级接入康复路径管理系统，实现上下级分诊及患者远程评估、远程指导康复、远程标准化康复管理。实现患者信息互通，六分钟试验报告上传康复路径管理系统，形成康复数据统计表，包括：试验运动距离、METs、6MWD评级、borg呼吸疲劳评级等，形成康复趋势图，包括：心率、血氧、血压、呼吸率、肺功能指标等； 34.配置要求：数据本机储存≥32G，可储存报告≥15000份，报告可生成pdf格式。 35.电脑主机CPU处理器≥i5，运行内存≥16G，硬盘内存≥1TB，显示器分辨率为1920*1080。尺寸≥23.8英寸。可支持触屏、键盘输入。可支持多种输入法。 36.踏步垫：踏步区域：≥380mm*380mm，传感方式：压力传感，响应时间：≤30ms，最大负重：500kg，机械寿命：≥100万次。 37.支持报告上传HIS系统（端口费用由经销商承担）。 38.三年质保，终身系统免费升级。
30 | 脑涨落图仪 | 59 | 1 | 1.电压测量：从 10μV /10mm-1000μV/10mm，每 10μV 为 1 档，允差±10%。 2.时间间隔：15mm/s 档，允差±5%；30mm/s 档，允差±5%。 3.幅频特性：1Hz-30Hz 偏差不超过+5%～-30%。 4.噪声电平：≤5µVp-p。 5.共模抑制比：≥80dB。 6.EEG放大器具备自动校准纠错功能，显示头皮接触电阻检测值（0-300KΩ） 7.具有对放大器参数进行设置、更改的功能（时间常数、截止频率、开关滤波、脑电幅度）。 8.具有对脑电信号实时显示、回放、缩放、调节走纸速度等功能。 9.采集脑电信号时可以实现开始采集、暂停采集、取消（停止）采集、继续(恢复) 采集及电阻测量、结束保存和自动保存功能。 10.设备软件具有密码设置功能。 11.设备软件具备头皮电阻检测功能 12.设备软件具备自动删除干扰波功能。 13.设备软件每步操作均包括确认、提示类消息，避免误操作。 14.脑电图和地形图具备选择存储、删除和描述打印功能。 15.采集时间5-18分钟,保证检测超慢脑波的底限频率为 1mHz。 16.具有对脑电信号进行分析处理的功能：自动分析报告（含情绪控制能力记忆力评估）、神经递质柱状分布图、α波竞争图和熵值、脑功能评价图、原始脑电图、功率谱图、S总谱图等。 17.大脑分区定位≥16 个脑区。提供 16 个脑区α波竞争图、α波竞争图主导频率及熵 值的前后脑对比值、左右脑对比值、全脑平均值病例分析报告。 18.具备同一受测者多次检测结果的化学介质对比图，方便临床观察患者治疗状况。 19.具备单个病例数据导出功能、单个患者数据导出及所有病例批量导出功能（PDF 版和EXCEL版），方便临床进行学术交流和科研统计。 20.具有预览（可缩放）和打印分析报告功能，所有报告均可导出 PDF 格式，并支持 自定义添加医院LOGO。 21.具有用户管理和病历管理功能，可根据姓名、出生日期、编号进行高级查询，可以浏览已 有病例、建立新的病例和删除已有病例。 22.具备电子签名功能及打印纸张规格设置功能。 23.移动台车内置隔离变压器。 24.支持报告上传HIS系统（端口费用由经销商承担）
31 | 多导睡眠监测仪 | 40 | 1 | 技术参数 1、设备监测参数（≥42导），包含脑电、眼电、下颌肌电、心电、腿动、呼吸气流、血氧、鼾声、体位、体动、胸腹运动等。 2、内置≥16G TF存储卡，支持高速USB读取数据，数据自动循环覆盖存储，并可通过显示屏实时查看存储卡剩余存储空间。 3、内置≥2200mAh可充电锂电池，屏幕上有电量显示，并且有低电量提示功能。 4、≥2.2寸TFT彩色显示屏，显示脑电、心电、口鼻气流、鼾声、血氧饱和度、脉搏、体位、体动、胸/腹运动等导联通道参数的数据信号接收情况及数据动态。 5、显示屏有日期时间显示，无需在监测前录入病例信息，并有当次监测记录时长显示。 6、心肺藕合（CPC）技术、整体围绕型电感体积描记法（RIP）技术、3D陀螺仪技术3种技术采集胸腹运动情况。 7、一体化主机，无需通过任何模块、组件进行连接，血氧、脑电等所有数据采集传感器直接与主机连接。 8、无线数据遥测功能，通过内置蓝牙模块实现实时无线数据传输功能，具备无线实时数据观察和主机屏幕数据观察两种方式。 9、MIC鼾声和压力式气流鼾声同时监测，分析软件具备MIC鼾声语音回放功能。 10、语音记录功能（采样率≥10kBps），软件端具备同步鼾声录音回放功能。 11、心肺藕合（CPC）技术辅助睡眠分期。 12、集成式一体化脑电线。 13、配置金属鲁尔接头。 14、主机具备 Type-C四合一接口。 15、分析软件具备快速傅立叶变换FFT脑能量频谱分析功能。 16、连续无创血压分析脉搏传导时间（PTT）、动态血压（收缩压、舒张压、平均压），记录睡眠过程中血压变化趋势，并出具动态血压报告。 17、分析软件具备一键查看心率变异散点图功能，并可出具心率变异分析报告。 18、AI智能电脑分析软件，内置成人、儿童分析功能，软件具备自动分析、手动分析功能，自动分析过后的数据依然可以手动修改。 19、报告样式可选择PDF、Word、JPG不同格式模版。全中文报告模版，具备多种监测报告模版，支持报告模版自定义编辑修改。 20、可将记录数据导出为EDF格式文件，并可导出Excel事件统计表。 21、采样精度：≥24bit。 22、最高采样频率：≥10KHz。 23、脑电、肌电等生物电采样频率/存储频率：≥500Hz。 24、血氧饱和度采样频率：≥25Hz。 25、支持同步高清音频、高清视频监测功能，一体化工作站台车。 26、支持报告上传HIS系统（端口费用由经销商承担）。
32 | 智能物联网卧式功率车 | 15 | 1 | 1．生产厂家为医疗器械生产商，具有医疗器械生产许可； 2．具备药监局颁发的二类医疗器械注册证； 3．患者使用设备能进行下肢主动性康复训练； 4．患者通过账户登录后，可在设备上自定义处方进行康复训练； 5．屏幕显示：触控屏，且屏幕≥15吋，分辨率≥1920*1080； 6．功能显示：速度\运动时间\功率\心率\血氧饱和度\呼吸率\心电图\血压； 7．可调节座椅位置，多级可调，范围0-29cm； 8．运动处方执行进度实时显示； 9．功率：功率控制，0～300W； 10．转速：显示转速数值为0-130转/分； 11．噪音最大负荷工作状态下，噪声≤60dB(A)； 12．同档位阻力力矩偏差≤±25%； 13．最大阻力力矩应20N·m～50N·m； 14．最小阻力力矩应≤8N·m； 15．脚踏运动半径应为210mm，允差±10%； 16．设备功率可在仪器屏幕端手动设置； 17．载重量≥200kg； 18．器械倾翻性能：横向倾翻拉力达到250N，倾翻角达到32度。 生理监测参数： 19．监测设备为智能一体机设计，可实现对患者的心电、血氧、血压、心率等的实时监测，操作简单，数据传输稳定，不存在多设备间的信号干扰问题； 20.血氧测量范围：(42～100)%Sp02 21.血压测量范围：舒张压:40 mmHg(5.3kPa)～200 mmHg (17.3kPa)。 收缩压：60 mmHg (8.0kPa) ～260 mmHg (30.7kPa)。 22.脉率：测量范围：30～250次/分钟 23.心率：心率测量范围：20次/分～300次/分 24.三年质保，系统免费升级
33 | 智能生理参数与睡眠监测评估系统 | 14.8 | 2 | 一、基础医疗性能参数 1.床垫具备防水透气性能；耐高温，环境温度不会影响测量结果； 2 心率监测 2.1心率输入：支持光纤传感器作为心率输入来源 2.2心率测量范围：30～250bpm,误差：±3bpm。 3 呼吸监测 3.1呼吸测量范围1～40rpm；，误差：±3rpm。 4数据传输 4.1 监测床垫可通过WiFi或蓝牙无线联网方式将监测数据上传至本地计算机。 4.2 监测心率/呼吸数据更新频率：≤3秒/次。 4.3 监测在床/离床/体动状态更新频率：≤4秒/次。 4.4 体动监测分辨率：1次；精度：±1次。 5. 应用环境：支持隔床垫50CM进行检测； 二、系统软件 6.参数设置 6.1可根据使用需求设置分区域展示，包括单区域或多区域联合展示； 6.2可个性化设置用户信息及报警条件。 7.实时显示 7.1可实时显示在床/离床、体动状态； 7.2系统软件可实时显示心率值、呼吸值； 7.3系统软件可实时显示心率/呼吸异常报警、离床报警等其他异常状态报警提示。 8 睡眠分析 8.1软件可进行睡眠规律分析； 8.2可进行睡眠质量分析,如何时入睡、浅睡时长、深睡时长、总的睡眠时长等等； 8.3可提供综合分析报告。 9多终端联合展示：监测实时数据及异常状态提醒信息可实现在工作站、护理大屏、等终端实时同步显示。 10支持心率、呼吸、睡眠趋势波动分析； 11.可接入康复管理系统，实现物联网远程实时监测，远程数据分析，远程指导，远程管理，无需医护人员亲临现场，实现一对多的整体化监测分析管理方案； 12.系统软件具备数据存储及回看功能：数据按需存储、可查询历史记录及趋势图形回放、分析报告，数据可导出。 13.支持报告上传HIS系统（端口费用由经销商承担）。 14.三年质保，系统免费升级。
34 | 智能床旁康复系统 | 32 | 1 | 一、资格条件： ①评估、监测、训练设备具备药监局颁发的《Ⅱ类医疗器械注册证》； ②床旁康复系统软件和监测设备硬件均须保证功能互相匹配。 二、软件功能参数： ①具有评估、训练、监测等功能； ②评估功能：具有运动耐力评估、通气功能评估、肌力评估、关节活动度评估、起立行走测试评估功能。运动耐力评估可制定个性化经典Bruce方案； ③运动功能：运动模式可选择，主动训练模式和被动训练模式。训练功能：有氧运动训练、抗阻训练、呼吸训练； ④运动评估训练过程中实时监测患者心电、血氧、呼吸、血压、心率等指征； ⑤系统具备推荐处方功能，可根据评估结果，自动制定运动康复处方和医生自编辑自定义个性化运动康复处方； ⑥信息化数据管理，软件具备评估训练日志管理、历史报告查看以及监测数据回看功能，可回放训练过程中的监测心电图； ⑦电子报告管理，含有运动耐力评估报告、有氧训练报告、抗阻训练报告、通气功能评估报告、肌力评估报告、关节活动度评估报告、呼吸训练报告； ⑧具备心率变异性分析功能，能对运动过程中的监测心电进行心率变异性分析，针对患者的心血管异变反馈，为医护人员提供临床参考依据； ⑨具备无线传输打印功能，可以连接有线/无线打印机直接输出报告； ⑩心电图，系统可实现单个心电导联图增益0.5,1.0,2.0倍，可打印运动前（静息期）、运动中、运动后（恢复期）的心电图，并可回放查看心电图，自由截取打印任意心电图作为检测心电图； ⑪系统具备康复训练中途停止功能，中途停止也可生成康复训练报告； ⑫系统支持FVC、FEV1、FEV1/FVC、PEF等参数检测值的对比及数据分析。 ⑬支持报告上传HIS系统。 三、硬件设备参数： ①多种参数一体机监测：7导心电图，血压，血氧，心率，具备多参数实时监测、实时记录功能。系统可实现单个心电导联图增益0.5、1.0、2.0倍。时间基准选择25mm/s、50mm/s； ②血氧：测量范围：(42~100)%Sp02。 ③血压：测量范围：舒张压:40 mmHg(5.3kPa)~200 mmHg (17.3kPa)。收缩压：60 mmHg (8.0kPa) ~260 mmHg (30.7kPa)。袖带压力范围：0mmHg~300mmHlg (40kPa) ④脉率：测量范围：30~250次/分钟； ⑤心率：心率测量范围：20次/分~300次/分。 ⑥肺功能评估测量值：FVC、FEV1、FEV1/FVC、PEF、FEF25、FEF50、FEF75，可通过测量值与预期值的比率显示测量者状态；测量容量范围为0.5-8L、容量精度为±3%,流速范围为0L/s-14L/s、分辨率：0.01 L/s 测量误差±10%；测量重复性±10%； ⑦具有 T-V 容积图、F-V 流量图； ⑧六秒呼气时长指示功能； ⑨多种模式运动监测：提供智能训练模式、主动训练模式、被动训练模式； ⑩多种参数运动监测：转速等级、痉挛等级、阻力等级、时间（软件中按照方案设置）等参数可供调节（不同模式可调节的参数不同）； ⑪可持续感应患者的肌肉张力，自动检测可能发生的各种痉挛并加以处理； ⑫智能训练可在训练过程中监测患者是否能通过自己的力量完成转动，康复仪自动切换到主动训练模式； ⑬被动训练速度调节范围5rpm—60rpm，步距5rpm，≥10挡循环可调； ⑭被动训练方向可调（发生痉挛会调节方向和速度）； ⑮被动训练痉挛等级可调，≥10级，用于感应患者的肌肉张力，来判断是否为痉挛； ⑯主动训练阻力可调，≥10挡。包含智能模式或非智能模式； ⑰一键式启动，语音提示功能。 ⑱支持报告上传HIS系统（端口费用由经销商承担）。 ⑲三年质保，终身系统免费升级。
35 | 智能心身评测分析系统 | 38 | 1 | 1.生产企业具有医疗器械生产资质； 2.生产企业需具有软件企业证书； 3.监测仪器具备药监局颁发的《Ⅱ类医疗器械注册证》； 4.软件系统具备药监局颁发的《Ⅱ类医疗器械注册证》； 5.设备可提供独立诊断评测移动医疗推车，双屏高清 1080P 显示触控一体机； 6.多参数一体机实现对患者心理评测过程中的 7 导心电、血压、血氧、心率、呼吸率等实时监测； 7.七导联心电图，可实现单个心电导联图增益0.5,1.0,2.0倍； 8.血氧测量范围：(42~100)%Sp02； 9.血压：测量范围：舒张压:40 mmHg(5.3kPa)~200 mmHg (17.3kPa)。收缩压：60 mmHg (8.0kPa) ~260 mmHg (30.7kPa)。 10.脉率测量范围：30~250次/分钟；误差范围，测量误差应≤士2次/分钟；心率：心率测量范围：20次/分~300次/分；误差：在20 次/分~100次/分范围内，误差为±2次/分:101次/分~300次/分范围内，误差为±4次/分。 11.医疗监测工作站全程智能语音指导提示患者做评测及智能计时； 12.采用二级权限管理，管理员可以进行医患信息追踪，医生可以登录账户进行报告电子签名； 13.具有心理评测：具有认知、生活质量、精神心理状态、个性特征、睡眠质量评测分析，同时结合答题时间、反应速度、面部表情分析、心率变异分析等综合判定评测有效性、精准性； 14.具有认知功能的评测：通过简易精神状态量表（MMSE)对患者进行定向力、记忆力、语言能力等的测评； 15.具有精神心理状态评估：通过常用量表症状自评量表（SCL-90）、汉密尔顿抑郁量表评测（HAMD）、汉密尔顿焦虑焦虑量表评测（HAMA）、焦虑自评量表（SAS）、抑郁自评量表（SDS）等等对患者进行精神心理状态评估；设备可自添加其他精神心理生活量表； 16.具有生活质量/人格/睡眠评估：通过生活质量测定量表（WHOQOL）、艾森克个性测验（EPQ-RSC）及匹兹堡睡眠质量指数量表检查（PSQI），可实现对患者在生活质量/人格/睡眠方面的评测； 17.可生成专业的评测报告及打印，包括生理指标分析，生理参数记录分析图谱，心理评测分析，心理评估时间趋势，心理评估表情变化趋势，评测有效性分析，神经调节能力分析，心率变异性分析，心电图等； 18.系统具有面部分析：面部表情变化、微笑程度、黑眼圈、色斑指数等可直接分析情绪变化和疲劳程度； 19.情景模拟：提供α脑波、原野、天空、清晨、初雪等多种环境模拟，让评测者在舒缓的环境下评测，提高评测准确性； 20.具有心率变异分析功能，并出具 HRV 分析报告，散点图、时域与频域分析指标、RR 间期分布直方图； 21.便捷可视化功能，支持双屏显示，医生可全过程观察患者检测过程中的生理心理参数变化及心电变化； 22.建立本地医学数据库，数据不上传院外服务器试验监测数据具有独立性、保密性，数据不上传到院外； 23.系统可扩展接入康复路径管理系统，实现上下级分诊及患者远程评估、远程指导康复、远程标准化康复管理。 24.支持报告上传HIS系统（端口费用由经销商承担）。 25.三年质保，终身系统免费升级。
36 | 医用恒温箱 | 2.4 | 3 | 1. 工作室尺寸：≥500*450*1290mm 2. 电加热钢化玻璃门。 3. 防滑脱隔板设计。 4. ≥7.0寸彩色液晶触摸屏，微电脑温度控制系统，可实时监测温度曲线，菜单式操作界面。 5. 一屏查询运行历史记录,显示屏可中英文切换，具备三级操作界面权限（管理员、实验员、操作员），配带互联 PC 接口，可进行远程操作监控、同时可选手机 APP 控制程序。 6. 内胆为优质304镜面不锈钢制作。 7. 控温范围：0-100℃ 8. 设备容积：≥300L。 9. 温度显示精度：0.01℃。 10. 温度均匀性：±2℃（@37） 11. 温度波动度：±1℃（@37） 12.功率:1450W
37 | 病人监护仪 | 3.3 | 5 | 1整机要求： 1.1≥12吋彩色液晶触摸屏，分辨率≥1280*800，≥10通道波形显示 1.2电容屏 1.3显示屏采用宽视角技术 1.4内置锂电池，工作时间≥4小时。 1.5安全规格：ECG, TEMP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。 2监测参数： 2.1配置5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测，以上参数适用于成人、小儿、新生儿患者。 2.2心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能，支持成人、小儿、新生儿患者。 2.3心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s 2.4提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。 2.5支持房颤及室上性心律失常分析功能，支持≥27种实时心律失常分析 2.6支持≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析 2.7提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。来自SpO2的PR测量范围：20-300 2.8配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmH。 2.9提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。 3系统功能： 3.1支持所有监测参数报警限一键自动设置功能。 3.2支持≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾 3.3具有报警升级功能，具有特殊报警音 3.4支持监护仪进入夜间模式。 3.5提供目标监测界面，能够显示ECG,SpO2,IBP,CO2等多种参数测量值和波形 3.6具备屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出。 3.7配置记录仪 3.8支持它床观察，可同时监视≥12它床的报警信息。 3.9 具备Wifi功能
38 | 动态心电记录分析系统 | 3.3 | 15 | 一、硬件参数 1.1供电方式：电池供电 1.2采样位数：≥24bit，可手动调整 1.3采样率≥16000点 1.4电极数量：不高于10电极 1.5记录及可分析时间：≥24小时 1.6数据传输方式：读卡器及USB双传输模式 1.7记录器存储容量≥8GB 1.8其他：支持断电续采功能和信息预登记功能 1.9监测部位：同步监测含12导联动态心电图在内，并增加左室正后壁及右室情况 二、软件参数 2.1支持全导联预分析功能 2.2支持R波灵敏度及干扰波调整功能，支持低波幅动态心电图分析功能，防止漏检 2.3具有时间散点图及小时散点图显示、联动及编辑功能 2.4提供所有聚类模板无延迟同步叠加功能，瞬时可查看所有模板同步叠加情况 2.5支持任一导联重新聚合功能 2.6支持聚类模板精细化分类调整功能，可将近似形态心搏二次分离 2.7人工编辑后的心搏可不再参与后续选段分析过程 2.8提供间期及间期比直方图，并支持直方图多选功能，直方图模块下事件可根据间期长短自动调整显示列数 2.9支持多种散点图（洛伦兹散点图、差值散点图、四象限散点图）及散点图圈选（或框选）编辑功能 2.10提供最快心率、最慢心率等事件默认送入打印队列 2.11支持预留片段图标记功能 2.12支持间位性室早、传导阻滞事件自动识别 2.13支持ST及T波自定义定标，趋势图定标后无延迟显示 2.14提供心率变异时域和频域、心率震荡、呼吸睡眠分析、T波电交替等多种高级功能，供临床科研使用 2.15提供报告首页样式及内容自定义编辑功能，报告首页可在前端进行编辑 2.16提供可编程式自动结论，支持自动结论阈值自定义 2.17支持生成多种形式电子版报告 2.18支持撤销功能，防止误修改后病例重新分析 2.19修改前一个心搏的类型，之后的心搏类型可智能识别 2.20.兼容18/12导联动态心电记录器
39 | 动态血压监测仪 | 1.35 | 5 | 一、 硬件参数 1. 工作电源：可充电锂电池（充满电可测量并记录≥150条数据） 2. 准确性：±3mmHg 3. 数据存储：闪存储存≥200个读数 4. 取样周期：提供5-120分钟9个可程序化周期 5. 净重量：≤120g（包括电池和袖带） 6. 可穿戴式佩戴，无袖管设计，方便佩戴。 7. 采用抗干扰动态血压技术，提供抗运动干扰能力。 8. 体位信息记录。 9. 智能升压技术，每次充气到上次测量读数以上38mmHg。 10. 袖带可拆掉气囊再清洗，便于清洁，配备纯棉内衬，可免于清洗袖带。 11. 提供最大充气压设置功能 12. 测量失败,会自动重测 13. 配备LCD显示屏，机器自带前后翻页按键，可显示屏回看数据。 14. 电池剩余电量可观测，便于判断是否需要充电 二、动态血压分析模块 1. 分析软件提供数据表图、趋势图、血压数据统计图表、柱状图、饼图，每小时平均血压，血压速率乘积以及收缩压和舒张压，心率相关图（离散图） 2. 软件可自由设定报告内容、可根据需要自动选择报告类型打印报告，无需按页打印。 3. 提供儿童自适应血压阈值 4. 统计计算血压晨峰系数，血压变异系数，动脉硬化指数，并显示在统计页中 5. 电子搜索功能，读取数据时可以轻易找到病人信息，无需重新手工输入 6. 趋势图可以容纳≥72小时的数据 7. 自动生成PDF格式报告 8. 软件可以设置收缩压、舒张压、夜间血压、背景、血压阈值等图表颜色 9. 有血压比较分析功能。软件可以比较最近两次就诊的血压数据 10. 提供电子签名，可设置医院LOGO
40 | 输液泵 | 0.8 | 4 | 1. 整机使用期限≥10年 2. 输液泵需通过三类注册证 3. 支持输血功能 4. 可升级肠内营养液输液功能 5. 输液精度±5% 6. 速率范围：0.1-2000ml/h, 最小步进0.01ml/h 7. 快进流速范围：0.1-2000ml/h，具有自动和手动快进可选； 8. 可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量 9. ≥支持8种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、和间断给药模式、点滴模式 10. ≥3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术 11. 支持药物库，可储存≥5000种药物信息。 12. 支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持4种以上颜色 13. 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值； 14. 压力报警阈值≥15档可调，最低可设置50mmHg 15. 具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示 16. 具备单个气泡和累积气泡报警功能，支持最小15μL的单个气泡报警 17. 信息储存：可存储≥5000条的历史记录 18. 电池工作时间≥5小时@25ml/h 19. 防异物及进液等级≥IP44 20. 整机重量≤1.5kg 21. 满足EN1789标准，适合在救护车使用
41 | 输液信息采集系统（1拖4）） | 8 | 2 | 一、输液信息采集系统 1. 输液信息采集系统需通过NMPA三类注册证 2. 输液信息采集系统只需一根电源线，可为站内输液泵/注射泵模块集中供电 3. 输液信息采集系统具有RJ45端口，支持有线联网； 4. 输液信息采集系统任意输注模块之间具备联机功能； 5. 可通过有线网络直接接入监护仪中央站 6. 采购数量：4套 每套通道数：4个 二、注射泵 1. 注射精度±1.8% 2. 速率范围：0.01-2300ml/h, 最小步进0.01ml/h 3. 预置输液总量范围：0.01-9999.99ml 4. 快进流速范围：0.01-2300ml/h，具有自动和手动快进可选； 5. 可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量 6. 支持注射器规格：1ml、2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml； 7. 注射器安装后，推拉盒可自动定位并固定注射器尾夹，无需手动操作 8. 无需额外工具或设备，可直接在注射泵上添加注射器 9. 至少8种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式、TIVA模式；具备联机功能 10. 不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术，支持上下左右滑动操作 11. 全中文软件操作界面 12. 锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调 13. 支持药物库，可储存≥4500种药物信息 14. 支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持4种以上颜色 15. 报警时可通过示意图片直观提示报警信息 16. 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值； 17. 压力报警阈值至少15档可调 18. 具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示 19. 具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液 20. 防异物及进液等级≥IP33 21. 整机重量不超过1.7kg 22. 满足EN1789标准，适合在救护车使用。 三、输液泵 1. 支持输血功能 2. 支持临床常用输血管路，无需专用输血管路 3. 输液精度±5% 4. 速率范围：0.1-2300ml/h, 最小步进0.01ml/h 5. 预置输液总量范围：0.1-9999.99ml 6. 快进流速范围：0.1-2300ml/h，具有自动和手动快进可选； 7. 可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量 8. 泵门智能电动控制，可自动关闭或打开 9. 无需额外工具或设备，可直接在输液泵添加输液器 10. 至少8种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、点滴模式、和间断给药模式；具备联机功能 11. ≥3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术，支持上下左右滑动操作 12. 全中文软件操作界面 13. 锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调 14. 支持药物库，可储存≥5000种药物信息。 15. 支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持4种以上颜色 16. 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值； 17. 压力报警阈值最低可设置50mmHg 18. 具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示 19. 具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液 20. 具备双压力传感器，可检测管路上下端的压力变化 21. 具备双超声气泡检测技术，双重保障 22. 具备单个气泡和累积气泡报警功能，支持最小20μL的单个气泡报警 23. 无需滴数传感器，泵可自动识别空瓶状态并报警 24. 信息储存：可存储≥3000条的历史记录 25. 电池工作时间≥5小时@25ml/h 26. 防异物及进液等级≥IP33 27. 整机重量不超过1.85kg 28. 满足EN1789标准，适合在救护车使用
42 | 高清电子鼻咽喉镜系统 | 105 | 1 | 一、图像处理器 1.主机+光源+气泵+显示器一体化图像处理器。 2.主机具备触摸屏，尺寸≥15英寸。 3.主机显示器分辨率≥1920*1080。 4.操控平台：操控平台：≤4英寸触控操作平台。 5.图片、录像文件的分辨率最高可支持≥2880*1620。 6.具有≥4种图像画面形状选择功能。 7.主机机身具备≥6个USB输入接口，兼容无线键鼠、脚踏开关、存储器等。 8.具备主机文件管理功能。 9.主机机身内置支持病例管理功能，可查看，编辑，保存，预览，打印病历报告以及病历报告检索。 10.电子放大：≥4级可调。 11.自动增益控制（AGC）：-15~15可调，且支持自动调光。 12.色调调节：能对“红色”、“绿色”、“蓝色”、饱和度色调进行调节，≥3级可调。 13.测光模式：可选平均、峰值、自动。 14.轮廓增强：≥3级可调。 15.构造增强：≥4级可调。 16.血液强化（IHb）：具备，0-4级可调。 17.具有暗区增亮功能：具备，0-4级可调。 18.具有窄带成像功能，≥5个模式可选。 19.具有同屏双显功能，支持双镜双画面同时显示、支持窄带开启后同一屏幕上双画面显示、冻结双画面3种模式。 20.自定义按键功能：可对内窥镜手柄按键进行自定义功能设置。 21.具有DVI、SDI两种高清信号输出方式，输出接口各2个，共4路输出，可通过转接头兼容其他常规信号接口接入。 22.主机24h连续工作，具有内置可充电电池，充满电的内部电源可连续工作时间≥2h。 23.能够兼容不同品牌内窥镜接入使用，应至少包括电子鼻咽喉镜、电子支气管镜、消化道内窥镜。 24.LED光源寿命：≥40000h 25.产品使用寿命≥10年。 二、检查型电子鼻咽喉镜 1.成像原理：高清电子成像技术，通过电缆传输图像、通过导光光纤连接内窥镜冷光源照明。 2.头端部最小尺寸≤2.3mm，主软管外径≤3.1mm，无工作通道。 3.插入部有效长度≤300mm。 4.视场角≥120°。 5.景深：近景景深≤2mm，远景景深≥150mm。 6.插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥130°，向下弯曲≥130°。 7.操作手柄具备≥5个独立的电子功能按键，。 8.操作部手柄可以配套图像处理器实现按键功能自定义，包括电子染色、构造增强、电子放大等。 9.消毒灭菌无需ETO帽、NT阀，无需更换配件。 10.产品使用寿命≥10年。 三、治疗型电子鼻咽喉镜 1.成像原理：高清电子成像技术，通过电缆传输图像、通过导光光纤连接内窥镜冷光源照明。 2.头端部最小尺寸≤3.3mm，软镜插入管外径≤3.8mm，工作通道≥2.0mm。 3.插入部有效长度≥360mm。 4.视场角≥120°。 5.近景景深≤2mm，远景景深≥150mm。 6.插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥130°，向下弯曲≥130°。 7.操作手柄具备左右旋转关节和转轴定位点，可带动插入软管部先端左右旋转，向左≥120°，向右≥120°。 8.吸引阀座上有内凹槽式吸引按钮防脱设计。 9.操作手柄具有≥5个独立的电子功能按键。 10.内窥镜配合图像处理器使用时，按键均可实现按键功能自定义，包括拍照录像、图像冻结、测光模式、窄带成像以及电子放大等功能。 11.产品使用年限≥10年。
43 | 睡眠呼吸监测仪 | 6.9 | 1 | 一．基本参数 1、监测指标 对人体血氧饱和度、心率、呼吸频率、体动、在/离床进行连续监测； 2、使用方式 将监测垫放在床垫与床板之间； 3、激光信息 激光波长：1550nm，功率＜1mW，1类弱激光 4、 体积≤180mm*110mm*70mm。 5、主机显示屏 可显示心率、呼吸率、血氧饱和度、电池电量、网络状态等信息；与血氧监测设备蓝牙连接。 6、监测垫内置光纤传感器，采集呼吸信号，供临床数据分析。 7、监测参数 包含以下6种： 7.1 呼吸频率测量范围：0-45次/min； 7.2 心率测量范围：30~250 次/min； 7.3 呼吸暂停/低通气：支持； 7.4 在/离床检测：支持； 7.5 体动检测：支持； 7.6 睡眠结构：睡眠、清醒、离床； 7.7 血氧饱和度测量范围：0-99%； 8、数据分析 可分析并显示预设时间内的心率、呼吸率、脉搏、体动、呼吸暂停、低通气趋势图以及阻塞型、中枢型、综合型呼吸事件类型； 9、诊断结果 显示分析后的睡眠情况、呼吸事件情况、心率情况、血氧饱和度情况等事件类型结果报告； 10、报告生成 自动生成报告和医生意见； 11、报告查看与打印 支持报告查看、导出 PDF/WORD格式 和打印，支持数据详情查看；
44 | 压缩吹张雾化吸入机（咽鼓管治疗仪） | 9.5 | 1 | 1、吹张压力疗法； 2、压缩雾化原理； 3、吹张雾化功能； 三、主要技术指标： 4、电源条件： AC220 V，50 Hz。 5、气体流量：雾化管路的气体流量≧5 L/min。 6、喷雾速率：≧0.2 mL/min。 7、雾化颗粒：中位粒径≦4.7μm。 8、工作压力：≧0.05Mpa。 9、压力档位范围（0-50hPa）：适应不同患者咽鼓管功能条件情况。 10、压力指示灯：指示辅助增压压力档位是否达到设定档位。
45 | 一氧化氮呼气分析仪 | 3 | 1 | 屏幕参数 彩色液晶触摸显示器＞10英寸 采样方式 设备支持的采样方式≥4 种：含在线口呼直接采样、在线鼻呼直接采样、离线 采样、气袋采样（含潮气采集）等 检测项目 单独检测项目包括：FeNO/FeNO200/CaNO/FnNO/sNO； 联合检测项目包括：FeNO+CaNO/FeNO+FnNO/FeNO+CaNO+FnNO 检测范围 1ppb－3300ppb 分析时间 ≤60秒 检测下限 1 ppb 准确性 ≤50ppb时相对偏差不大于±5ppb，>50ppb时相对偏差不大于±10% 重复性 变异系数（CV）不大于10% 内置比例调节阀，主动+被动模式调整呼气流速，提升患者呼气成功率。
46 | 诊断型听力计 | 15 | 1 | 展示屏：≥5英寸高清LED彩色大屏 听力计 听力计类型：Type 2 刺激声类型：纯音、啭音、脉冲音、双通道CD输入、双通道麦克风输入、音频文件 (内含中文单音节、双音节词汇及句子词表)、真实言语 掩蔽声类型：窄带噪声、白噪声、言语噪声 频率范围：125-8000Hz 偏差率：±1% 失真：气导<1.5%，骨导<2% 测试声强范围：基于所选的换能器。 气导强度为 -10-120 dB HL； 骨导强度为 -10-80 dB HL 步进：1，2，5dB步进 刺激声调制 啭音：调制幅度1-10Hz，调制深度±5 % 窄带噪声：5/12 倍频程 白噪声：恒定带宽80-8000Hz 脉冲音：脉冲时长可自行调整，200ms – 500ms 测试部分 测试类型：支持气导、骨导、声场下的双声道测听。 纯音测听、言语测听、伪聋测试 (Stenger)、西湖测试 噪音下言语测听 (SIN)、短增量敏感指数 (SISI) (全自动)、 交替响度平衡测试 (ABLB)、韦伯测试 (Weber)、 双侧言语测听、QuickSIN、Langenbeck、Bekesy 听力图记录内容：纯音测听：dBHL、MCL、UCL、耳鸣、R+L 言语测听：WR1、WR2、WR3、MCL、UCL、助听后、未助听、双耳 具备历史界面、快速掩蔽、SYCN等功能。 可直连打印机，且支持客制化打印报告
47 | 耳鼻喉综合诊疗台 | 9.5 | 1 | 1、工作主机柜：尺寸（≥1800mm*600mm*800mm），厚度≥12mm高强度钢化玻璃台面，箱体采用厚度≥2.0mm优质冷轧钢板符合院感要求； 2、智能控制系统； 3、药物喷枪：二直一弯； 4、多功能吸枪：一支； 5、正压泵：无油型，无污染，最大压力≥0.35Mpa，连续出雾压力持续稳定在0.12～0.15Mpa；噪音≤50dB； 6、负压泵：最高吸引力0.1MPa，流量≥7.2L/min，有消音减震装置，噪音≤50dB； 7、LED聚斑检查灯：双色检查灯黄白双色光源设计，照度、色温可无极调节，照度不低于35000Lx,色温3000K-6700K可调，显指≥90，功率9w；手势感应开关，无发热感，寿命长；带阻力动平衡支臂，灯头角度、位置可调，且定位准确； 8、加热除雾装置； 9、器械盘：500mm*350mm304不锈钢器械盘； 10、吸引管：两种规格，可重复使用，可高温高压消毒的不锈钢吸引管； 11、药棉罐：直径90mm不锈钢带盖药棉罐三个； 12、LED 观片灯组件：色温＞6500K，光源寿命≥10万小时，厚度25mm； 13、耳鼻喉电动检查椅： 13.1、椅身纯钢结构，座椅可双向180度旋转，带锁止刹车；升降装置采用手 术床用铝型材外壳升降柱，电动控制检查椅升、降、坐、卧和复位五个动作； 13.2、最大承重：≥150kg； 13.3、扶手、背板、腿板和足板可以联动，治疗椅可以躺卧展开； 13.4、座垫升降行程：520mm(最低)-720mm(最高)； 13.5、头枕伸缩行程：100±10mm，可折叠、拆卸； 13.6、靠背可后放至180°；
48 | 听觉诱发电位仪 | 33 | 1 | 一、技术参数 1．基本参数 （1）整机一体化设计。 （2）双脚踏开关。 2．放大器 （1）≥四通道； （2）每通道同时提供两种接口； （3）差模输入阻抗：≥2000兆欧 （4）输入短路噪声：≤0.38μVrms （5）共模抑制比：≥126dB （6）滤波频率：0.1Hz~20kHz （7）幅频特性；0.5Hz - 10KHz内，幅度偏差最大为+5%~-10% 3．记录器 （1）接口技术：USB （2）采样率：200KHz （3）采集数据最大时长：不限时 （4）扫描时程：1ms - 6s 4．刺激器 声刺激器 （1）刺激强度：0-120dB SPL （2）掩蔽音强度：0-125dB SPL （3）极性：疏波、密波、疏密交替波 （4）刺激声类型：短声、短音 光刺激器（二种） A. 闪光刺激器 （1）闪光输出：眼罩 （2）亮度0-100%可调 （3）闪光持续时间2～500 mS （4）最大照度：距离LED法线方向4mm处 ≤ 10000Lx B. 图像刺激器 （1）图像输出：彩色液晶显示器 （2）场频：≥60Hz 电流刺激器 （1）两路电刺激输出接口，可选单边输出或双边同步异步输出 （2）恒流源、短路及过载保护 （3）刺激速率：0.05 ～ 50 次/秒 （4）刺激模式：单个脉冲、对冲、成对、串 5．配套设备 （1）工控双核主机，内存2GB以上，固态硬盘 （2）图文输出设备
49 | 医用检查灯 | 0.5 | 8 | 1．以柔性的软管支撑灯头，可360°自由调节。 2．灯头采用散热式条纹结构。 3．头带调节范围应不小于520mm～640mm 4．三档亮度调节，适合不同照度需求。 5. 记忆功能：断电后自动记忆断电前的运行状况，电源恢复后自动运行断电前的运行状态。 6．智能散热保护：自动监测灯头温度，达到预值时，自动调整散热方式。
50 | 中耳分析仪 | 13.5 | 1 | 一、参数： 1、探测音可选：226Hz（85dB SPL）；678Hz（85dB SPL）；800Hz（75dB SPL）； 1000Hz（75dB SPL）。 2、声导纳（声顺）测量容积范围： a)测量平面鼓室图为 0.2cm3～5cm3； b)对于外耳鼓室补偿图，为 0cm3 ～2 cm3 3、鼓室图测试（自动、手动）： 3.1、最大测压范围：-600 ～ +400 daPa； 3.2、蠕动泵加压速率：150daPa/s～250daPa/s 15,50,100,200,300,400,600 daPa/s； 3.3、测试模式：声导纳（Y）、声纳（B）、 声导（G）； 4、同侧/对侧镫骨肌反射测试（自动、手动），声衰减测试（自动、手动），声反射潜伏期测试 5、咽鼓管功能测试（鼓膜完整或穿孔均可进行）： 5.1、完整鼓膜咽鼓管测试：Williams 测试法； 5.2、穿孔鼓膜咽鼓管测试：Toynbee 测试法,测试时间和鼓室压范围可调。 6 刺激声频率和声强： 声强步进值：5dB。 6.1、同侧：500Hz，1000Hz，2000Hz，4000Hz，最大声强 110dB HL； 可选：6000Hz，BBN（宽带噪声），LPN（低通噪声），HPN（高通噪声），无刺激， 6.2、 对侧: 500Hz，1000Hz，2000Hz， 4000Hz 最大声强 110dB HL（插入式 耳机）。 250Hz，3000Hz，6000Hz，8000Hz，BBN，LPN，HPN，无刺激，最大声强 120dB HL。
51 | 实时荧光定量PCR仪 | 7.5 | 1 | 1.样本容量：96孔*0.2ml单管（底部透明管） 2.适应试剂：开放平台，适应各种荧光定量PCR试剂，包括快提、免提或直扩等低浓度PCR试剂。 3.反应体系 ：5-100μL 4.荧光波长：320～900nm 5.荧光染料、探针≥6通道 6. 激发光源：高亮度长寿命单色LED模组。（提供彩页或技术参数说明书证明） 7.灵敏度 ：1 copy 8.样本检测重复性 ：CV≤3% 9.模块（Block）温度范围： 10-99.9℃ 10.控温方式： Tube模式 11.控温技术：半导体制冷器 12.模块控温精度：≤0.1℃ 13.温度准确度：≤0.2℃ 14.最大升降温速率: ≥4℃/s 15.平均升降温速率:≥2.5℃/s（50～90℃） 16.热盖温度范围:30-105℃，默认105℃。 17.系统操作方式:PC端操作，可一台电脑控制多台机器，组成N*96孔PCR仪阵列，随时运行多组实验，灵活机动、软件运行环境Windows7/10、通信接口/网络RS232./USB。 18.软件功能：①兼容多种试剂类型。②支持多重算法进行数据校正。③常用程序模板。④固件升级功能。⑤标准曲线导入、导出功能。 19.分析功能：绝对定量、相对定量、熔解曲线。 20.输出报告：预置人类/动物实验报告模板，可自定义报告模板、结果判断及荧光分析曲线、报告打印。 21.运行状态指示灯：通电指示、运行中指示、通讯指示、待机状态指示、故障报警、热盖开盖报警。 22.工作环境：工作温度10-30℃、相对湿度：20-85%RH、海拔不高于2000m。 23.输入电源：100-240VAC 50/60Hz 800W
52 | 消化道动力检测系统 | 90 | 1 | 1、通道数：肛肠测压≥20通道。 2．软件系统配置：肛门直肠结肠测压采集/分析软件，多通道生物反馈训练软件。 3、技术性能 3.1电子恒压控制器要求：气压自动调节，系统在正常工作时，能在所定压力范围内自动开关，储气罐最高压力应不大于300KPa，最低压力应不小于150KPa。 3.2 多通道电子放大器要求：电机水阀应在消化道动力检测软件系统中点击相应的水阀开关按钮，准确控制开启与关闭动作。 3.3 测量范围：-100mmHg～+600mmHg； 3.4 精确度： -100mmHg~100mmHg 范围内±1.6mmHg；100mmHg~600mmHg范围内±1.6%。 3.5导管响应率：每一个通道的压力响应率不小于300mmHg/s。 3.6 稳定性：多通道信号处理器稳定，在0mmHg基线处连续测试10分钟，各通道压力值误差≤±4mmHg。 3.7设备可配备有液态和固态双系统功能，同一个主机平台能同时使用液态测压导管系 4．软件性能及参数 4.1图像显示：3种显示方法1）二维波形曲线图，2）三维Clouse等高图，3）模拟动画图； 4.2事件分析：自动分析和人工干预； 4.3 肛肠检测参数：对肛门括约肌及直肠的压力波形进行实时记录，检测肛门最大自主性收缩压、排便压力、静息压力、直肠扩张引起的肛门内括约肌抑制性反射（RAIR）、直肠容量感觉阀值，包括引起感觉的最小容量及最大耐受容量阀值、排便动力、括约肌长度等多种压力参数； 4.4 高幅蠕动收缩波，包括频率、平均速度、平均波幅、平均持续收缩时间、平均收缩长度等信息；低幅蠕动收缩波，包括平均速度、平均波幅、平均持续收缩时间等信息；胃结肠反射，包括频率、平均速度、平均波幅、平均持续收缩时间、平均收缩长度等信息；晨起发射，包括频率、平均速度、平均波幅、平均持续收缩时间、平均收缩长度等信息； 4.5 生物反馈：系统可采用液态或固态压力检测训练法对肛门括约肌和腹压的控制能力来自动调节训练强度，使患者能在自身控制能力的临界点对肛门括约肌进行最有效的训练，达到真正意义上的反馈训练，软件具有训练后对训练结果给出评价分功能。 4.6训练项目：肛门松弛训练、排便训练、腹压训练、腹压与肛门松弛协调训练； 4.7数据分析：计算机自动分析各种参数，并能进行人工干预； 4.8肛肠动力障碍诊断：计算机专家系统自动诊断肛直肠功能性障碍的相关疾病（如排便矛盾收缩、抑制性反射不直肠及直肠感觉过度敏感等）； 4.9临床检测报告：自动打印相关动力参数，提供诊断结果，并能选择特征波谱。 洗消工作站 1.材质:采用高分子复合材料，清洗槽:清洗槽采用“前后高中间低”的大圆弧防泛水设计，干燥台:干燥台采用内凹式平台圆弧设计，功能背板形状:背板采用与清洗槽相同的材质，非碳钢或不锈钢烤漆材质，为整体一次成型 2柜体形状:采用分段式柜体，柜体底部离地高度≥150mm，非倾斜式设计，配有脚轮，方便卫生清理与搬迁 3.柜门材质:采用彩色钢化玻璃，非整体柜体设计，柜门颜色可要求选择；柜门铰链采用阻尼铰链，实现柜门自动闭合到位 4.柜体底板材质:柜体底板采用PVC塑钢板材质，非复合板及碳钢烤漆板，杜绝出现膨胀或生锈的情况 5.水/气“一次性”全自动灌注器:注水注气系统采用分离式设计，脉冲注水功能，并且在注水完成后自动实现注气的切换，简化了操作流程，系统采用“一次性”注水，避免了交叉感染的危险；电压12V，压力0.2～0.36MPa，注水流量≥5L/min，注气压力≤0.16MPa，注水压力≤0.5MPa。灌流器带具有止回功能的接头，防止灌流倒灌。 6.控制器:采用隐藏式内嵌设计,液晶中文显示屏，各流程功能均有微电脑控制，一键式操作，方便快捷，控制每槽实际操作流程，可直接显示该清洗槽的清洗时间、功能定义、灌流状态、剩余倒计时时长、排液功能、加酶功能、管理员界面、启/停操作等；具备倒计时功能，达到设定时间可声讯报警提醒，并自动结束，计时范围最大为 99min59s，误差为0。 7.酶液/消毒液全自动灌注器:自动模式一键启动，自动完成注液、灌流、排/回液及注气过程，加速内镜洗消运转周期。可根据不同种类消毒液可自由设定浸泡时间，出厂预设不少于3种模式，至少包括常规、特殊、完结清洗模式。控制器可控制灌流时间，调节灌流清洗时间时可通过控制屏按键增加、减少。独立记录灌注剩余时间，时间显示1秒-99分钟，酶液消毒液灌流流量 3-5L/min。配备专门的内灌流过滤器，有效避免因液体杂质堵塞内镜。灌流器带具有止回功能的接头，防止灌流倒灌。设有灌流接头拆下自动停机功能，吸引口过滤网孔径≤106μm(≥150目)。消毒槽的灌流装置采用耐酸碱专用消毒泵，适用于多种消毒液（戊二醛，过氧乙酸，邻苯二甲醛等） 8.医用无油空气压缩机:采用医用低噪音无油空压机，有主动散热、自动排水功能，供气压力：max0.9MPa，最大排气量: 115 L/min （0公斤），额定排气量： 60 L/min （4公斤），储气量：25L， 噪音≦58dB，电压：220V，输出功率：550W，为内镜清洗工作提供持续纯净的压力空气。采用优质气动部件及PU供气管路，承压强，使用寿命长。 9.中心气体处理器 :无源型，分离空气中的油污，水分，提高干燥台上干燥气体的清洁度，具有自动调节气压和自动过滤水分的功能；两级过滤，第一级过滤过滤精度≥5µm，第二级过滤过滤精度≥0.3µm，并另外设有注气压力调节器（显示精度不高于0.02MPa）,可调范围0.15～0.8MPa,专为内镜腔道提供清洁而又安全的气压，不损伤昂贵的内镜。 10.医用高压水枪气枪材质及功能:采用优质304全不锈钢材料一次性开模铸造，无接缝，防腐蚀电镀处理，防止内腔腐蚀生锈，避免水通过枪体腔道产生二次污染；枪头和枪体连接部使用螺纹旋转接口，适合不同类型的内镜管道，对内镜管道及手术器械管壁进行彻底冲洗；耐受压力0-0.7MPa。 11.供水管路:所有给水管采用优质PP-R冷、热水管材和管件。 12.中心电源控制系统:专业电源板集成化设计，可同时为5套灌流系统供电，有独立的接地保护；拒绝直接使用空气开关等不安全的电源控制系统。输出电压：12V 输入电压：AC220V±10%。 13.不锈钢水龙头:SUS304不锈钢水龙头，陶瓷阀芯和出水嘴的起泡器过滤件，过滤孔径≤250µm(≥60目)，360°旋转式设计，有冷热水接口，冷热水开关独立控制，方便灵活，流量≥0.2L/s。多层防腐防锈处理。 14.清洗槽排液方式：电动球阀采用不锈钢微型电动球阀，专用电动控制按钮控制电动球阀排水。 15.水质处理器：安装于总水源处，防止交叉感染，过滤型水处理器为0.2μm分级高精度超微过滤，流量：2T/h，不锈钢外罩。 纯水机 1.产水量300L/h/套 4.处理方式：单级反渗透 5.纯水电导率≤15μs/cm 6.自动运行控制系统，液位保护，压力控制 7.预处理系统采用全自动控制器，夜间自动再生冲洗，配备显示仪表，能够显示水质、流量、压力等信息，控制方式:智能控制系统，自动运行 8.系统具有较强故障诊断能力，可根据压力、流量、水质等参数偏离情况预判告警和指示;具备原水缺水、停电、过载、过流自动保护功能，反渗透膜自动冲洗，电器过流，报警与保护装置：设备具有漏水检测保护开关
53 | 电动手术床 | 3 | 1 | 1 整体结构 由可移动底座、升降立柱、床面三部分组成 2 床体材质 不锈钢材质 3 床面设计 四段式设计（头板+背板+座板+分体式手板/腿板） 4 床垫 海绵床垫，防水面料 5 承重 ≥300kg 6 驱动电压 直流24V安全电压 7 蓄电池 配备蓄电池，外部电源中断时自动供电（以实际配置为准） 8 台面长度 ≥2000mm 9 台面宽度 ≥500mm 10 升降范围 ≤730mm，≥880mm 11 前后倾角度 前倾≥19°，后倾≥19° 12 左右倾角度 左倾≥16°，右倾≥16° 13 背板折转角度 上折≥70°，下折≥10° 14 头板折转角度 上折≥35°，下折≥90° 15 腿板功能 下折≥90°，外折/外展≥90°，可拆卸 16 腰桥升距 ≥100mm 17 适用电源 220V/50Hz
54 | 医用疫苗专用冷藏箱 | 1.2 | 1 | 1 设备样式 立式，单门 2 有效容积 ≥200L 3 箱体材质 经防腐处理 4 内胆材质 HIPS材质 5 保温材料 无CFC聚氨酯发泡 6 制冷剂 碳氢制冷剂 7 温度范围 2-8℃ 8 显示精度 0.1℃ 9 温度波动 箱内温度稳定在2-8℃范围内 10 制冷方式 风冷循环，确保箱内温度均匀 11 温度显示 数字温度显示 12 报警类型 至少具备：超温报警、传感器故障报警、开门报警 13 报警方式 声光报警 14 远程报警 具备远程报警接口功能（以实际配置为准） 15 门体材质 双层中空玻璃门 16 自动关门 具备自动关门功能（以实际配置为准） 17 门锁 安全门锁设计，防止随意开启 18 搁架 多层可调搁架（≥3层） 19 照明 LED照明 20 脚轮 配备脚轮，便于移动 21 测试孔 标配测试孔（以实际配置为准） 22 备用电源 配备后备电池，断电后可持续显示温度及报警（以实际配置为准） 23 免费质保期 ≥3年
55 | LED手术无影灯 | 1.2 | 1 | 1 吊顶安装 须为吊顶式安装，报价须包含吊顶安装费用（含安装支架、固定件、人工费等全部费用） 2 照度范围 ≥40000 Lux 3 光斑直径 100-250mm范围内可调 4 色温范围 3000-5000K可调 5 显色指数（CRI） ≥96% 6 术者头部温升 <2℃ 7 术野区域温升 <10℃ 8 工作半径 600-1800mm 9 LED灯珠寿命 ≥60000小时 10 亮度调节 连续可调，具备记忆功能 11 控制面板 具备控制面板，可进行亮度/色温等调节 12 消毒手柄 可拆卸消毒手柄 13 关节数量 ≥5组万向关节 14 适用电源 220V/50Hz 15 腔镜模式 具备腔镜/微创手术照明模式 16 色温调节 具备色温调节功能 17 记忆功能 具备照度记忆功能 18 免费质保期 ≥3年
56 | 医用高频电刀 | 2 | 1 | 1 显示屏 数字式显示，可显示工作模式及功率参数 2 输出功率有效值 ≥98%（以实际配置为准） 3 智能感应技术 具备组织感应或功率自动补偿功能（以实际配置为准） 4 接触质量监控 具备中性电极接触质量监测功能，异常时报警并停止输出 5 单极切割模式 ≥3种单极切割模式 6 单极凝血模式 ≥2种单极凝血模式 7 双极模式 ≥1种双极模式 8 单极切割功率 ≥100W，可调 9 单极凝血功率 ≥100W，可调 10 双极电凝功率 ≥40W，可调 11 控制方式 支持手控及脚控两种控制方式 12 断电记忆 具备断电记忆功能，开机可恢复上次设定值 13 开机自检 具备开机自检功能 14 防电击类型 I类设备，CF型防电击 15 工作频率 400KHz-480KHz（以实际配置为准） 16 耗材兼容 可兼容常用品牌电外科耗材 17 器械接口 ≥1个单极接口+≥1个双极接口 18 基本配置 主机1台、标准配件1套（含电刀笔、负极板等）、合格证、说明书 19 免费质保期 ≥3年
57 | 犬伤专用医用创口冲洗机 | 1.7 | 1 | 1 清水流量 ≥350 ml/min，且在350-1000 ml/min范围内可调 2 流量调节精度 ±200 ml/min 3 最大扬程 ≥1600mm 4 最小扬程 ≥100mm 5 清水温度范围 26-40℃可调 6 温度调节精度 ±3℃ 7 出水温升 ≥20℃ 8 清洗液流量 ≥100 ml/min 9 清洗液扬程 ≥800mm 10 工作模式 至少包含自动交替冲洗、手动洗液冲洗、手动清水冲洗三种模式 11 全程冲洗时间 ≥15分钟，可实现清洗液与清水自动交替冲洗 12 适用电源 AC 220V 50Hz 13 冲洗记录打印 冲洗完成后自动打印冲洗记录单（以实际配置为准） 14 免费质保期 ≥3年
58 | 电刀回路垫 | 3.6 | 4 | 1.外观尺寸长1200（±5%）mm*宽500（±5%）mm*高 *13（±5%）mm。 2.电容式负极回路，具有平行板电容结构。 3.工作模式：重复使用及非直接接触式。 4.回路垫电容阻抗：在环境温度20℃+5℃、频率460kHz条件下，电容阻抗≤150Ω。 5.负极板回路垫导线长度≥4m。 7.具有防烫伤功能。 8.可适合大面积烫伤，多毛发，严重消瘦，多斑痕及对负极板过敏的患者使用。 9.良好的弹性和生物相容性。 10.可重复使用。 11.可适用于包括但不限于金属等植入物、刺青、疤痕及敏感皮肤情况； 12.连接线为分段式设计； 13.导电布由绝缘层保护。
59 | 外周神经刺激仪 | 0.9 | 1 | （一）刺激电压 1.刺激针模式(体内)：峰值电压≤ 35V； 2.探测笔模式(体表)：峰值电压≤60V； （二）刺激电流 1.刺激针模式(体内)：可设置范围 0～5mA，步进量为 0.1 mA； 2.探测笔模式(体表)：可设置范围 0～25mA，步进量为 0.1 mA。 （三）刺激脉冲宽度：在0.1ms～1.00ms连续变化。 （四）刺激频率设置： 刺激频率可设置为1Hz，2Hz，二档。 （五）屏幕可触屏操作、中文菜单 （六）工作条件：电源：主机：DC 3.7V（锂电池）充电座： AC 220V, 50Hz
60 | 血液透析滤过器 | 26 | 1 | 一、技术参数 1. 设备使用年限：≥10年 2. 供水: 压力范围：1-6.5bar；温度范围：5 ℃~30 ℃。 3. 透析液流速：测量范围：300-700mL/min。 4. 透析液温度：测量范围：33.0~40.0°C，具备超温保护。 5. 超滤速度：测量范围：0.50~4.00L/h。 6. 动脉血泵：测量范围：40~600mL/min。 7. 肝素泵：测量范围：0.0~9.0mL/h。 8. 空气监测器：超声波检测；检测精度：≤0.03mL。 9. 动脉压：测量范围：-300~+450mmHg；测量精确度：±10mmHg。 10. 静脉压：测量范围：-300~+450mmHg；测量精确度：±10mmHg。 11. TMP：测量范围：-100~+450mmHg；测量精确度：±10mmHg。 12. 透析液浓度：测量范围：12.5 ~16.0mS/cm。 二、功能配置 1. 治疗模式：用于血液净化治疗，支持血液透析、单纯超滤、OHDF和OHF。 2. ≥15英寸彩色液晶显示器。 3. 具有漏血探测器. 4. 治疗界面显示：包括动脉压、透析器血液入口压、静脉压、跨膜压、超滤速度等。 5. 报警功能：具有声光报警指示，采用多种颜色报警指示灯。 6. 消毒模式：支持使用柠檬酸、次氯酸钠、过氧乙酸等多种消毒液。热水柠檬酸消毒温度最高可达90℃。 7. 后备电池：停电时自动跳转后备电池供电，支持体外循环监测，报警系统。运行时间≥20分钟 8. 个性化透析：可预存≥8条透析液浓度曲线，实现个性化透析。 9. 透析液过滤：标配透析液过滤器支架组件。 10. 液面调整：具备动静脉壶液面电动调整功能。 11. 通讯组件：标配网络接口。 12. 血压计组件：标配。 13. 血容计组件：标配。 14. 在线清除率检测：标配。
61 | 无创呼吸机 | 15 | 3 | 1.适用于对成人和小儿患者进行通气辅助及生命支持。 2.满足危重症患者的无创通气需求，也可用于有创通气。 3.采用≥15英寸彩色TFT电容触摸屏，分辨率≥1920*1080, 中文操作界面，支持手势操作。 4.主机和台车可一键分离。 5.主机釆用涡轮供气方式，最大峰流速≥280L/min。 6.单管路漏气系统，有压力测量管，可测量病人近端压力并精准漏气补偿。 7.具备自动漏气补偿功能，最大漏气补偿≥200L/min。 8.通气模式：持续气道正压通气模式CPAP、自主通气模式S、时控通气模式T、 自主/时控通气模式ST、压力控制/辅助通气模式P-A/C，无需外接设备即可升级容量支持通气模式VAPS、可升级成比例压力通气模式PPV。 9.自主/时控通气模式ST+，S和T可以分别设置不同的吸气压力。 10.具备高流速氧疗功能；流速和氧浓度可设，氧疗最大流速≥80L/min,并具有氧疗计时功能。 11.无需外接其他设备即可支持氧疗模式下升级呼吸氧合指数监测（ROX）、自主呼吸率监测功能。 12.可显示ROX趋势图，可结合监测参数预判氧疗成功或失败。 13.具备同步增强功能，吸气触发灵敏度和呼气切换灵敏度可自动调节， 且支持1-6档手动调节吸气触发和呼气切换灵敏度。 14.具有压力释放功能、延时升压和增氧功能。 15.无需外接设备即可支持升级内源性PEEP监测功能。 16.无需外接设备即可支持升级食道压或辅助压监测功能。 17.可设置面罩类型和呼气端口类型，其中面罩类型可以选：气切/插管。 18.同屏最大可显示≥5道波形，支持短趋势、波形、监测值同屏显示;可同时监测病人泄漏量和呼吸机总泄漏量。 19.具备截屏导出功能可缓存≥50张屏幕文件。 20.具备主界面图形化显示病人端漏气量，并可用颜色区分漏气量大小。 21.主要设置参数 21.1持续气道正压CPAP：4-30 cmH20；吸气正压 IPAP：4-50 cmH2O；支持压力：4-50 cmH2O；呼气压力 EPAP：4-30 cmH20；呼吸频率：1-60次/min；吸气时间：0.2—5s；压力上升时间：1-6档可调；延时升压时间：OFF；l-60min 21.2潮气量：5ml—2500ml； 22.监测参数：气道压力监测、潮气量监测、呼吸频率监测；实时提供监测参数≥190小时的趋势图、表分析，≥5000条报警和操作日志记录； 23.具有智能逻辑判断及报警链管理，报警可釆用图形化和文字指引进行故障提示 24.支持信息互连：能够和监护仪、中央监护系统互联。
62 | 纤维支气管镜 | 18 | 1 | 1．主机：医用内窥镜图像处理器一套。 1.1高清视频信号输出，分辨率：≥1920×1080。 1.2具有 DVI 、 SDI 、 CVBS 等多种高清信号输出方式。 1.3具有自动增益控制（ AGC ）功能。 1.4具备亮度调节功能，多级亮度调整（不仅是调节图像亮度），可关闭镜头 LED 灯。1.5具有蓝色增益调节功能：具有对比度调节功能。 1.6具有轮廓增强功能，可增加图像的锐度。 1.7具有白平衡调节功能：支持恢复默认白平衡。 1.8具有平均测光、峰值测光模式。 1.9具备存储功能：配有可热插拔 SD 存储卡，直接存储图片及视频，支持回放功能。 1.10支持按键自定义功能：拍照／录像、图像冻结／释放、画面大小、蓝色调节、自动增益控制、轮廓增强功能、对比度调节、测光模式、电子放大。 1.11≥10英寸显示器1台，便携液晶显示屏1台，可应用于床旁诊疗。 1.11.1液晶电容触摸屏 1.11.2具有照片，录像存储功能，可以导出。 1.11.3高清视频信号输出分辨率≥1280×800，具有白平衡调节，色彩调节功能。 2．电子支气管内窥镜系统成像技术。 2.1用于气管、支气管及肺的观察、诊断、摄影或辅助治疗。 2.2采用高清 CMOS 镜头，电子成像技术，无需导光纤维。 2.3无需额外连接独立冷光源机。 2.4电子支气管内窥镜内置 LED 冷光源，光照度6000 Lux，≥30,000小时，内镜镜头具备防雾功能。 3．配置一条电子支气管内窥镜 3.1配置高清治疗型内镜一条，要求插入管外径≤5.8mm，工作管道内径≥2.8mm。 3.2插入部有效长度≥600mm，自带360°刻度标识。 3.3电子支气管内窥镜可视参数： 3.4.1视场角≥120° 3.4.2景深：3-100mm 3.5插入管先端部弯曲度要求 3.5.1高清治疗型内镜要求：插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥180°，向下弯曲≥130°,双向弯曲≥310° 3.5.2纤细诊断型内镜要求，插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥210°，向下弯曲≥130°,双向弯曲≥340°。 3.6操作手柄均具备左右旋转关节和转轴定位点，可带动插入软管部先端左右旋转，向左120°，向右120°旋转。 3.7插入管具有被动弯曲功能。 3.8具有吸引阀座一体式防脱配置。 3.9具有视频转接线与操作手柄一体式配置，操作部防水等级：IPX7，配备防水盖，可进行全浸泡消毒。 3.10可取下防水盖，支持整体进行气体消毒灭菌。 3.11消毒灭菌无需 ETO 帽、 NT阀，无需更换配件。 3.12操作手柄≥3个独立电子功能的按键：a.操作手柄具有大小屏切换功能 b.操作手柄具有控制拍照／录像功能，可在图像冻结或录像的同时进行拍照 c.操作手柄具有控制图像冻结和解冻功能d.具有自定义按键功能。 3.13配备弯曲角度锁紧开关，能锁紧角度把手。 4．配置高清医用显示器，尺寸≥15英寸，分辨率：常见要求为 ≥1920×1080 ，接口：具备HDMI等多种视频输入接口，配置多功能工作台车 5．配置图文报告系统。可编辑图文报告，存储影像资料，编辑存储病例等。 6. 配套服务 6.1要求设备开放端口并配合接入本院信息系统，接口费由供应商承担。 6.2配合医院实际使用情况提供人员培训