## Sheet1
内蒙古自治区中医医院 医疗设备市场调研明细表
| 名称 | 预算 （万元/台） | 数量 | 基本参数要求
1 | 冷冻治疗设备 | 33 | 1 | 1.适用范围：该产品在介入手术期间经支气管镜通过冷冻粘连应用于气道内异物、粘液、血液凝块和坏死组织的冷冻去除以及支气管和肺部组织的冷冻活检。 2.气路连接器与探针分体式设计，即插即用 3.具有根据不同探针自动匹配参数功能 4.探针可高温高压或低温等离子灭菌后重复使用 5.支持中文界面，≥7寸触摸显示屏 6.计时功能以视觉和听觉两种方式，有正计时和倒计时功能 7.正计时模式：冷冻时间将随冷冻计时而递增，最大900S 8.倒计时模式：冷冻时间设置范围1-59s，倒计时具备数字语音播报功能 9.显示连接附件信息，至少包括：型号规格、使用次数、使用时间等 10.具备脚踏启动；脚踏开关防尘防水等级为IPX8 11.冷冻剂：CO2 12.具有音量调节功能，提示音量70-100%，激活音量0-100%可调，具有屏幕亮度调节，30-100%可调，满足临床不同场景需求 13.可兼容冷冻探针直径≥2种；包括1.9mm，2.4mm 14.工作压力：45-65 bar 15.具有一键余气卸载功能 16.压力单位设置≥3种，至少包括bar、psi、kPa 17.气瓶压力实时监测，屏幕可显示气瓶压力 18.应用部分：符合CF型防除颤 19.最低制冷温度-69℃，制冷温度≤5S
2 | 内窥镜用超声诊断系统 | 45 | 1 | 一、主机参数 1、显示模式:B模式; 2、扫描方式:机械环扫或电子扫描 3、操控界面:中/英多语言版本 4、图像调节:支持图像基于垂直中线的镜像显示，支持伪彩功能 5、图像回放:冻结后可实现最大700帧图像回放，支持自动回放和手动回放 6、图像旋转:支持实时动态画面和冻结， 7、图像操控:支持触摸屏、轨迹球操作 8、图像测量及标注:支持同一画面距离测量(≥18组数据)，并支持测量完成后快速修改和再编辑，支持图像的注 释信息保存与导出 9、显示深度可调:2/3/4/6/9/12cm 10、增益可调:图像增益提供0-250级可调，支持手势滑动 11、TGC区间增益可调:≥7段可调，支持手势滑动 12、患者数据管理:可对患者病例检索查询，支持新建病例、结束病例，支持对 历史病例再测量，进行检索、查看、编辑、保存、预览 13、患者数据导出:支持新建病例、历史病例导出，支持图像、电影文件选择性 导出，支持测量、注释信息选择性导出，支持数据USB存储、DICOM服务器及匿名 导出 14、打印:支持视频打印 15、数据比对:可对患者同一检查视频进行双幅或四幅不同切面显示对比 16、设备接口:支持视频输出DVI、VGA、VIDEO、S-VIDEO，USB3.0接口≥2个， USB 2.0接口≥2个，支持脚踏开关、视频打印机连接、网络接口和DICOM 标准协议 17、导出格式:支持系统格式导出、PC格式、图像(JPG、BMP、TIF)，Run(AVI、 WMV)、DICOMDIR 18、图像和视频支持主机存储存储，主机内存≥1TB 二、超声探头20MHz(2根) 1.频率：≥20MHz 2.探头远端直径≤1.4mm 3.探头近端直径≤1.7mm 4.探头长度≥2150mm 5.探测深度≥10mm 6.图像几何畸变≤10% 7.轴向分辨力：≤0.15mm 8.侧向分辨力≤0.5mm 9.探头转速≥900转/分钟 三、专用台车 1.支持双层键盘托架、PCU 支臂 四、显示器 1.屏幕尺寸:≥24英寸高分辨率彩色 LCD 显示器 2.分辨率：≥1920×1080
3 | 氩气高频电刀 | 25 | 1 | 1、 高频电、氩气一体化设计。 2、 工作频率≥450KHz，最大输出功率≥350W。 3、 电源电压：220V±10%，整机输入功率≤880VA。 4、 专用内镜治疗模块，内镜治疗模式一键式选择，智能控制输出功率大小，精细切割。 5、 内镜切一最大输出功率为≤175W，负载500Ω，具有6种切割强度，6种凝血效果，多达36种组合模式，用于息肉圈套、EMR等治疗。 6、 纯切一最大输出功率为350W，负载500Ω。适用于导电良好的组织，分离和电切较精细的组织结构。 7、 混切一最大输出功率为350W，负载500Ω，相比纯切有中度到高度的止血效果。适用于在切割时对止血要求比较高的手术，但切割速度略慢。 8、 具有两种单极电凝模式：柔和凝(负载100Ω)、强力凝(负载500Ω)，最大输出功率为120W。 9、 专用氩气治疗模块，氩束凝最大输出功率为120W，负载500Ω。氩气流量0.1-12L/min可调，0.1L/min步进。 10、 输出功率调节：0-50W时，以1W步进；大于50W，以5W步进。 11、 大屏幕显示：≥10寸触摸显示屏。 12、 电磁兼容符合2组A类认证；全浮地形式输出，I类CF型除颤类设备。 13、 具有手控、脚控两种控制方式。 14、 可同时接入两个脚踏，提供两种三联脚踏、双联脚踏、单联脚踏四种型号供选择。 15、 具有语音报警和语音提示功能，直观了解报警原因。 16、 具有中性极板粘贴面积实时监测反馈功能，贴敷面积过小或故障时，检测电阻≥120Ω时发出语音报警并停止输出。 17、 具有双反馈回路功率控制功能，输出功率稳定可靠。 18、 功率自动补偿系统，手术过程中实时检测人体组织阻抗，根据阻抗变化维持恒定功率输出，确保切凝效果。 19、 开路、短路自动保护功能。 20、 具有屏幕亮度、报警音量调节功能。 21、 氩束激发距离在7-10mm，保证内镜下的视野清晰。 22、 具有氩气冲洗功能，有效提高氩气激发距离，防止氩束电极阻塞。 23、 氩气气瓶压力检测功能，在压力过高及过低的时候语音报警并关闭输出。 24、 开机自检功能：开机自动检测关键元器件及设置参数。 25、 参数保存功能：支持自定义参数保存，可保存≥10种自定义手术模式；断电参数自动保存。 26、 支持单极切凝扩展功能，可根据需要扩展出多个单极接口。 27、 无内置风扇散热功能，避免风扇散热造成手术室内空气对流的污染和风扇噪音。 28、 低压内镜模式：降低热损伤，峰值电压≤1200V。 29、 强力凝峰值电压≥2500V，在保证凝血效果的同时具备凝切效果。 30、 氩束凝峰值电压≥3200V，深度控制在2mm以内，在保证氩束治疗效果的同时减小组织损伤面积。 31、 具有原厂一次性氩气软电极。 32、 具有原厂重复性氩气软电极。
4 | 十四经穴模型 | 0.12 | 1 | 1.尺寸：高85CM。 2.一侧示肌肉，神经，一侧示经脉，穴位。
5 | 病人监护仪 | 5 | 1 | 1.插件式监护仪，通过国家III类注册，主机内置≥2槽位插件槽。 2.≥15.6英寸彩色液晶电容触摸屏，分辨率为1366×768像素，≥12通道波形显示。 3.具有光传感器，根据环境光自动调节屏幕亮度功能。 4.具有单独的电池仓，免螺丝刀拆卸更换电池。 5.可监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等基础参数，可升级Masimo SPO2、IBP、ETCO2、C.O.、AG、ICG、麻醉深度等参数模块。 6.3、5导心电，具有智能导联脱落，可升级12导心电，多导同步分析功能； 7.支持直流偏置电压≥±800mv，系统噪声≤25μv； ; 8.监护模式下支持共模抑制能力＞106 dB；; 9.支持升级Glasgow12导静息心电分析，适用于成人、小儿和新生儿； 10.具备心拍类型识别功能，可区分正常心拍、异常心拍、起搏心拍； 11.27种心律失常分析，包括房颤、室颤、停搏等； 12.具有心率变异性分析功能，可测量RR间期的均值、全部窦性心博RR间期的标准差、全部相邻RR间期长度之差的均方根等，反映心脏自主神经系统情况；（提供第三方检验报告或产品说明书证明） 13.支持升级Masimo血氧，可显示弱灌注指数（PI），PI弱灌注指数范围：0.02-20%；（提供第三方检验报告或产品说明书证明） 14.具有ST段分析和ST View功能，可实时监测ST段，评估心肌缺血，测量范围-2.5mV-+2.5mV; 15.具有QT/QTc测量功能，提供QT、QTc参数值，测量范围：200ms-800ms； 16.无创血压测量范围： 成人：收缩压25mmHg-290mmHg，舒张压10mmHg-250mmHg，平均压15mmHg-260mmHg； 小儿：收缩压25mmHg-240mmHg，舒张压15mmHg-200mmHg，平均压15mmHg-215mmHg； 新生儿：收缩压25mmHg-140mmHg，舒张压10 mmHg-115mmHg，平均压15mmHg-125mmHg； 17.无创血压具有五种测量模式：手动、自动、序列、整点和连续测量； 18.具有动态血压监测界面，分析界面下查看病人测量时间段的收缩压和舒张压的正常数据、低于正常数据以及高于正常数据的百分率，同时还可以看到收缩压和舒张压的平均值、最大值和最小值； 19.具有多种界面显示：标准、大字体、动态趋势、呼吸氧合、它床观察、ECG全屏、ECG半屏、ECG12导、麻醉深度、PAWP、EWS、单血氧、CCHD界面（选配）等； 20.支持升级新生儿窒息唤醒功能模块；（提供产品说明书关键信息页扫描件证明） 21.支持升级新生儿氧浓度监测模块；（提供产品说明书关键信息页扫描件证明） 22.用户可自定义调节界面布局波形和参数功能； 23.支持计时器功能，可以同时显示最多4个计时器。 24.计算功能：具有药物计算、肾功能计算、氧合计算、通气计算、血流动力学计算和滴定表功能； 25.本机自身可支持≥240小时趋势图/表、≥3500组NIBP列表、≥2500组报警事件、≥48小时全息波形、≥48小时心律失常数据的存储和回顾 26.具备24小时心电概览报告，可查看心率统计、心律失常统计、QT/QTc统计、ST段统计、起搏统计等信息 27.具有临床辅助决策功能：SepsisSight脓毒症筛查、GCS格拉斯哥昏迷评分、EWS早期预警评分、CCHD筛查（选配）等。
6 | 体外除颤监护仪 | 5 | 1 | 1、具备手动除颤、心电监护、自动体外除颤（AED）功能。除颤具备自动阻抗补偿功能；可选配升级体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。 2、同步除颤和手动除颤中，能量分21档以上，可通过体外电极板进行能量选择最小为1J，最大为360J。 3、支持AED除颤功能，电击能量：100～360J。 4、除颤充电迅速，充电至200J<3s，充电至360J<7s。 5、采用旋钮式开关设计，可调节4种模式（除颤/起搏/aed/监护），支持开机同步快速选择不低于11档位手动除颤能量。 6、体外除颤电极板手柄支持充电、放电、能量选择，具备充电完成指示灯。成人、小儿一体化电极板。 7. 病人阻抗范围：15-250Ω。 8. 监护功能：可选配升级SpO2、NIBP监测功能。 9. 锂电池体上带有五段LED 电池电量指示装置，用于快速评估电池电量。 10、具备生理报警和技术报警功能，并且具有双报警灯，分别显示生理报警和技术报警。 11、彩色TFT显示屏≥7英寸，有高对比度显示界面。 12、主机具备录音功能，最大支持≥200min录音存储。 13、关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于200J）、屏幕、按键检测。 14、符合欧盟救护车标准EN1789:2007。 15、主机防护等级不低于IP44。
7 | 经颅电刺激仪 | 45 | 1 | 1.注册证需有适用范围：适用于对脑损伤引起的运动功能障碍、语言障碍、吞咽障碍进行辅助治疗，以及辅助治疗或缓解认知障碍、失眠症状 2.结构组成：需分体式结构，包含工作站、刺激器、电极线、电极片等，刺激器可独立工作 3.具备矩形电极、耳夹式硅胶电极 4.刺激器具有LED灯、按键锁定键、无线开关键、功能调节键（产品说明书或技术白皮书） 5.按键锁定键：点击可锁定和解锁刺激器其他按键功能（产品说明书或技术白皮书） 6.刺激器电源电压：DC 6V 7.定时精度：20s～60min 可调 8.电流强度：最大为2.5mA（注册检验报告） 9.具备tDCS经颅直流电刺激模式、CES微电流刺激模式 10.刺激器与工作均可切换刺激模式 11.tDCS模式，电流强度0-2.5mA，刺激器调节步进最小为25μA（注册检验报告） 12.CES模式脉冲群重复时间：10s±1s（注册检验报告） 13.CES模式包含4种脉冲宽度，分别是0.25s、0.5s、0.75s、1s 14.预刺激：刺激仪开始电刺激治疗前，先进行预刺激（注册检验报告） 15.渐入渐出：电流缓升缓降到治疗设定值，上升时间为7s，下降时间为13s 16.阻抗测量功能：能够检测并显示阻抗，并且电极开路时会有灯光提醒 17.低电量提示功能：当电压低于4.2V，屏幕图标闪烁，20s内自动关机 18.患者管理功能：管理患者基本信息 19.方案管理功能：内置治疗方案，支持患者自定义治疗方案 20.图文展示功能：展示电极片与刺激靶点位置关系 21.软件应符合GB/T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 》 22.支持扩展云管理系统，利用云系统实现设备和患者的统一管理；云系统支持指纹识别，可通过指纹快速调取患者信息和治疗记录。（图片证明）
8 | 彩色多普勒超声诊断系统 | 56 | 1 | 1.≥21.5英寸无缝纯平投射式电容屏，电容式触摸屏，支持单点、多点、滑动、缩放操作；主机内置≥2个可激活探头接口； 2.主机内置4个USB 3.0接口 3.数字波束增强器 4.多倍波束合成 5.二维灰阶模式 6.组织谐波成像模式 7.宽带频移谐波 8.组织特异性成像 9.频率复合成像 10.空间复合成像 11.斑点抑制成像 12.彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式） 13.频谱多普勒成像：脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒 14.组织多普勒成像（标配） 15.解剖M型模式（标配） 16.自由臂3D 17.IMT 18.独立角度偏转 19.扩展成像 20.实时双幅对比成像 21.一键自动优化（包括应用于二维、彩色及频谱模式，彩色多普勒自动识别，包括ROI框位置、角度自动改变） 22.支持全屏放大，3档可调， 23.局部放大（支持前端、后端放大） 24.回波增强技术 25.智能血流跟踪（根据血管走行，自动识别并跟踪血管，自动调整彩色取样框的位置和角度，自动调整PW取样门的大小和角度，无需手动调节；具备多普勒自动识别功能） 26.支持自动锁屏功能，开机状态下锁屏时间11秒，便于术中屏幕清洁 27.自动唤醒功能 28.常规测量软件包（腹部、心脏、血管、小器官，神经，产科、妇科、泌尿、急诊测量软件包） 29.图像后处理，可处理参数32种 30.支持手动触摸屏上注释 31.支持手势操作（图像调整、测量和注释、图像浏览） 32.穿刺针增强技术，可跟随进针角度随时改变声束偏转角度，支持双屏实时对比显示增强前后效果，支持线阵和凸阵探头 33.142种体位图 34.可支持DICOM 3.0 35.支持语言，英语,中文, 德语, 西班牙语, 法语, 意大利语, 葡萄牙语, 俄语, 捷克语, 波兰语, 土耳其语, 挪威语, 塞尔维亚语（包括键盘输入、注释、操作面板等） 36.内置超声教学软件，解剖图谱，标准的超声图像，扫查位置参考图，以及扫查技巧图文解析，覆盖神经、FAST、心脏、腹部、甲状腺、乳腺、睾丸和妇产等应用，为用户提供在线指导 37.DVR录像功能模块 38.测量/分析和报告 39.常规测量 40.距离测量、椭圆及描迹测量面积周长、体积测量 41.多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数） 42.全科测量包，自动生成报告 43.急诊、神经、肌骨、腹部、产科、妇科、小器官、泌尿、血管 44.心脏功能专用测量及分析（左室心功能2D/M: Teichholz） 45.电影回放和原始数据处理 46.所有模式下可用 47.支持手动、自动回放 48.支持向后存储和向前存储，时间长度可预置(向后：最大时间480s；向前：120s) 49.图像后处理，可对回放图像进行参数调节，可处理参数B模式8种、M模式5种、彩色模式5种、PW模式10种。 50.支持同步存储(支持单帧图像文件包含： DCM、TIFF、BMP、JEPG单帧，电影文件包括： AVI)，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描。直接一键存储至硬盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失 51.支持脚踏开关自定义功能键，要求同一个自定义功能按键支持≥4个功能的输出。 52.检查存储和管理（内置超声工作站） 53.检查存储 54.≥256GB SSD硬盘、内置超声工作站 55.多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作 56.检查管理 57.连通性要求 58.支持网络连接 59.DICOM 3.0，支持妇产科、心脏、血管、乳腺结构化报告 60.iStorage网络存储 61.支持移动设备无线传输，要求将机器超声图像通过无线网络直接发送到智能移动终端平台 62.系统技术参数及要求 63.二维灰阶模式 64.数字化声束形成器 65.数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit 66.接收方式：发射、接收通道1024，多倍信号并行处理 67.扫描线：每帧线密度512超声线 68.发射声束聚焦：发射8段 69.扫描频率： 70.电子凸阵：超声频率范围 1.2- 5.5 MHz 71.电子线阵：超声频率范围3-11MHz 72.预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件 73.最大显示深度:40cm 74.最大帧率: 999 帧/秒 75.TGC:8段 76.二维灰阶：256 77.动态范围: 260（可视可调） 78.增益调节: B/M/D分别独立可调，0-100 79.伪彩图谱: 8种 80.彩色多普勒成像 81.包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等 82.显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW 83.取样框偏转: ±25度 (线阵探头) 84.最大帧率: 360 帧/秒 85.支持B/C 同宽 86.频谱多普勒模式 87.包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒 88.显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等 89.显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等 90.最大速度: 8.89m/s（连续多普勒速度: ≥37.35m/s） 91.最小速度: 0.5mm /s（非噪声信号） 92.取样容积: 0.5-20mm 93.偏转角度: ±25度 (线阵探头) 94.零位移动：8 级 95.探头规格 96.探头频率： 97.频率带宽1.1-23MHz（依赖不同探头） 98.所有探头均为宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，3段 99.振元：最大有效振元数192振元 100.穿刺引导 101.凸阵、线阵、相控阵具备多角度穿刺引导功能 102.凸阵探头频率范围：1.3- 5.6 MHz，扩展后最大角度可达100°， 103.线阵探头频率范围：3-10.5 MHz，扩展后最大角度40° 104.相控阵探头频率范围：1.5-4.5 MHz 105.B/M、彩色、能量多普勒、组织多普勒输出功率可选择分级调节 106.线阵探头采用按键设计，探头上按键个数3个，具有防误触设计和盲点设计，操作简单，并可以自定义功能，如增益、冻结、解冻等功能；
9 | 电子支气管镜 | 40 | 1 | 一、图像处理器： 1.产品显示屏尺寸≥15英寸，具备触摸式高清液晶屏。 2.显示器分辨率≥1920*1080。 3.最高可支持图片、录像文件分辨率≥2880*1620。 4.具有≥4种图像画面形状选择功能。 5.具备≥5个USB输入接口，兼容无线键鼠、脚踏开关、存储器等附件的接入并能正常使用。 6.数据导出：通过 USB 接口可将录像视频、病例图像、报告导出到外接 USB 存储器。 7.文件管理：建立病人后自动生成文件夹，以患者的姓名设置文件名称，方便医护人员对检查患者资料的管理。 8.病历管理系统：支持病历管理功能，可查看、编辑、保存、预览、打印病历报告以及病历报告检索。 9.电子放大：1—4级可调。 10.图像增益（AGC）：≥4档可调。 11.对比度：≥5档可调。 12.色调调节：能对“红色”、“绿色”、“蓝色”、饱和度色调进行调节。 13.测光模式：可选平均、峰值、自动。 14.轮廓增强：可调。 15.构造增强：0-4级可调。 16.血液强化（IHb）：0-4级可调。 17.具有暗区增亮功能，0-4级可调。 18.具有窄带成像功能，共有4个模式可选，分别为模式1、模式2、模式3、自定义模式。 19.具有同屏双显功能： (1)具备两路内窥镜连接接口，可以支持同时接入2条内窥镜，并在同一系统中输出两条镜对应的镜下画面，同时在图像处理器本身自带屏幕中显； (2)支持在同一屏幕上同时显示白光模式和窄带模式的内镜图像； (3)支持同时显示冻结（静态）和活动（动态）的内镜图像。 20.自定义按键功能：可对内窥镜手柄按键进行自定义功能设置。 21.具有DVI、SDI两种高清信号输出方式，输出接口各2个，共4路输出，可通过转接头兼容其他常规信号接口接入。 22.DVI视频输出接口输出视频分辨率≥3840*2160。 23.SDI视频输出接口输出视频分辨率≥1920*1080。 24.供电方式：电池供电：具有内置可充电电池,充满电的内部电源可连续工作时间≥3h。还可通过接入DC适配器连接交流电使用，可通过适配器实现24小时连续工作。 25.产品使用寿命≥10年。 二、电子支气管镜： 1.软镜插入管外径①≤5.2mm，最小头端部外径≤5.0mm，工作管道内径≥2.8mm。 软镜插入管外径②≤4.9mm，最小头端部外径≤4.8mm，工作管道内径≥2.6mm。 2.插入部有效长度≥600mm，自带有白色刻度标识。 3.视场角≥120°。 4.最大景深＞100mm。 5.插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥210°，向下弯曲≥130°。 6.旋转性能：具备旋转定位标识且左/右旋转角度均不小于 120°。 7.操作手柄具有≥3个独立电子功能的按键。 8.搭配图像处理器使用时，功能按钮都可以实现功能自定义，包括实现窄带成像、电子放大、拍照录像等至少12种图像处理功能。 9.吸引量：使用 70Kpa 的吸引压强，吸引量≥960mL/min。 10.分辨力：中心分辨力≥23lp/mm，中心角分辨力≥1.20C/（°），提供检验报告。 11.照度不小于3000lx。 12.内窥镜转接线与内窥镜操作部手柄分体式设计，可一键拆卸。 13.可搭配专属图像处理器实现无线传输功能。 14.使用年限≥10年。
10 | 呼吸湿化治疗仪 | 4 | 3 | 1.适用范围： A. 有自主通气并需要辅助呼吸治疗的病人。 B. 需实行气道保护策略患者 (包括气管切开患者)。 2.模式：A.成人模式、B.儿童模式。 3.病人连接界面： A.鼻塞：小号、中号，大号选配。 B.人工气道连接管。 C.面罩连接管。 D.儿童模式：儿童专用鼻塞，需要提供3级以上医院中标通知或使用证明。 4．病人界面连接管具有（专利技术的）透水不透气性能，最大限度减少液态冷凝水, 需要提供证明文件。 5.可提供与主机配套使用的同一品牌耗材，包括管路、湿化水罐、病人界面，并提供注册检验时机器与管路、水罐的整机连接图片，及检验报告首末页的证明文件。 6.主机具有气体过滤功能，过滤性能（细菌过滤效率≥99.99%，病毒过滤效率≥99.9%），需要提供证明文件。 7.主机内置高温消毒功能：消毒管路，加热至≥85℃，并持续至少30分钟，需要提供证明文件。主机有实时消毒状态监测和显示。主机有消毒次数指示。 8.流量设置范围：2 - 50升/分。 9.流量调节方式，精准调节：每次调节1升/分，快速调节：每次调节5升/分。 10.具备氧浓度调节与监测：氧浓度调节监测范围21-100%。 11.内置涡轮技术：无需空压机，无气源也可独立工作。 12.气体温湿度设置：在31℃目标温度时>10mg/L。 在34℃目标温度时>10mg/L。 在37℃目标温度时>33mg/L。 13.主机具有设置锁定功能，防止误操作更改参数。 14.提供同一品牌的自动注水双浮子湿化水罐，需要提供证明文件。 15.同一品牌管路预置具有管壁加热、保温技术，同时具有加热和监测功能。 16.主机可显示设置参数及实时监测参数：气体流速，气体温度，气体氧浓度。 17.主机具有报警功能： 呼吸管路连接异常，漏气，堵塞，氧浓度过高或过低，无法达到目标流量，水罐水量，无法达到目标温度，工作条件不合适，断电报警。 18.报警状态按照优先级别反应。影响氧气输送和湿度输送的报警应立刻做出反应。 19.提供模拟操作软件，能够了解如何使用呼吸湿化治疗仪，包括更改设置、模拟故障、测试使用技能以及操作视频。 20.连接氧气的高压氧管带有导电性能，以防止氧气接头连接时火花产生的风险，并提供证明文件。 21.可选配带氧气瓶支架和 UPS 的可移动支架。
11 | 可视喉镜 | 2.4 | 1 | 1、整机由喉镜片和显示器两部分组成，整机具有拍照录像、数据存取功能 2、显示器能上下0º～110º±10%转动，左右0º～270º±10%转动 3、喉镜片摄像头与镜片前端的最高垂直距离≤35mm 4、一次性喉镜片可插入镜片长度：108±6mm 5、渐缩型镜片前端厚度：12.5±1.5mm 6、镜片角度：42±3度 7、配套一次性使用喉镜片，透明度高。 8、视场角60º±15% 9、摄像头内置的全密封防水设计高功率LED光源，光照度≥150Lux 10、液晶屏像素（PIX ）：≥720*480 11、分辨率≥7.8LP/mm 12、镜片手柄与显示组件的连接：不受力直插式 13、纺锤型短手柄设计，握持舒适 14、具有特殊防雾功能 15、手柄防水等级：≥IPX7 16、具备拍照录像功能，数据存储≥30G。 17、支持WIFI无线传输图像，触屏操作。
12 | 临时起搏器 | 6.5 | 1 | 1.起搏模式： SSI（AAI，VVI），SOO（AOO，VOO） 2.起搏频率： 30-180ppm 3.脉冲幅度： 0.1-10.0V 4.脉冲宽度： 1-2ms 5.感知灵敏度： 1-10mV 6.指示灯：具有起搏、感知、低电量指示灯 7.腔内心电图：有，实时显示 8.R波峰值测量：有 9.阻抗测量功能：有 10.电池使用寿命：大于7天。 11.取出电池后的运行：不少于30秒
13 | 医用雾化熏蒸治疗仪 | 2.3 | 2 | 1、适用眼科：适用于眼科雾化熏蒸治疗 2、参数管理：主机具备完善的参数管理功能，包括：预置开机参数、一键恢复系统默认参数、用户自定义常用参数保存与调用。 3、参数设置与实时显示：设备配备触控显示屏，可通过触控屏完成全部参数设定，并同步预览当前运行参数与状态。 4、双加热系统：出风加热与出雾加热双路温控设计，确保雾化气体输出温度稳定可控。 5、温度设定范围：室温（环境温度）～43℃，调节步进为0.5℃。 6、双温度显示：运行界面同时显示实时出雾温度与设定温度，便于操作人员监控，保障治疗安全与疗效。 7、超声振荡频率：2.4 MHz±10%。 8、最大雾化速率：≥ 3 mL/min。 9、雾粒粒径分布：雾粒中位粒径 ≤3.5μm；直径小于5μm的雾粒体积分布占比 ≥ 75%。 10、模块化水槽设计：雾化水槽与主机采用可分离式模块化设计，支持单独拆卸，便于清洗、消毒或更换部件。 11、加热管结构：加热丝嵌入在管壁外层的螺旋加强筋内部，管路内壁平滑无线路缠绕，便于使用后的清洁消毒；连接线接头具有密封保护盖，清洗时能进行防水保护。 12、安全报警系统：具备完善的安全报警功能，包括：测温故障、出雾加热故障、送风系统故障、出风加热故障、水槽连接故障、缺水、超温、出风加热检测故障等提示。